
全自动综合检眼台招标参数
备注：带*的参数为重要参数
*○ 测量范围

·球面：-29.00到+26.75D（步幅为0.12D/0.25D/1D/2D/3D）

-19.00到+16.75（交叉散光镜及棱镜测量）

    ·散光：0.00到±8.75D（步幅为0.25D/1D/2D/3D）

    ·轴度：0到180度（步幅为10/50/150）

    ·瞳距：48-80mm(远距模式)
            50-74mm(35公分近点工作距离)
        54-80mm(远视瞳距100%聚合)
 ·棱镜：0到20△（步幅为0.1△/0.5△/2△）

*○ 验光头

     ·辅助透镜：交叉柱镜（±0.25D，±0.50D，±0.25D自动交叉柱镜）

                 遮眼器

                 针孔器（Φ2mm）

                 红/绿滤光镜（右眼：红色，左眼：绿色）

                 偏光镜（右眼：1350/左眼：450，右眼：450/左眼：1350）

                 固定交叉散光镜片（±0.50D）

                 视网膜球镜（+1.5D/+2.0D）

                 红马氏杆（右眼：水平，左眼：垂直）

分离镜（右眼：6△BU，左眼：10△BU）

     ·视觉区域：400（VD=12mm）

                 390（VD=13.75mm）

·近点验光距离：350到700mm（50mm可选步幅）

·前额托调整范围：14±2mm

·垂直距离标记：12mm，14mm（13.75mm），16mm，18mm，20mm

·水平调整：±2.50
○ 控制盒

     ·显示：点阵屏，LCD彩色（8.4英寸）触摸屏

     ·IC卡读取/写入器：内置

投影仪技术规格

·投射距离          2.9 到6.1m

·投射尺度          30 × （25 ×为UK 型）（在5m 的距离）
*·视表              33 种（UK 型为27 种）
·避光功能          无避光框，水平线避光框，垂直线避光框，单字避光框
·滤光器功能        红绿滤光器
·视表大小          UK 型
250 (W) × 225 (H) mm. 直径250mm （在5m 的距离处）
其他型
330 (W) × 225 (H) mm. 直径275mm （在5m 的距离处）
·灯                3W，白色LED

波长: 373 到 801 nm

·背景亮度          230cd/m2 （在5m 的距离处）, 可变
综合检眼台桌台技术参数

RT手臂                    电磁锁

RT手臂上、下移动范围      295mm

RT手臂前、后移动范围      移向病人侧230mm
抽屉                       950（宽）×292（深）×55（高）mm
重量                       120Kg
电源                       AC 220/230V,50/60Hz,200VA

