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焦度计招标参数
备注：带*的为重要参数
测量部件
*• 球镜镜片（眼镜镜片）
-25.00 D – +25.00 D

0.01/ 0.06/ 0.12/ 0.25 D 增加

* [精确度]：精确度要求根据测试镜片的结果计算，测量精度符合焦度计ISO 8598 标准。
*• 球镜镜片（隐形眼镜）

-25 .00D – +25.00 D (BC=6.00 - 9.00)

0.01/ 0.06/ 0.12/ 0.25 D 增加
• 柱镜镜片          0.00 D – ± 10.00 D (-, +/-, +)

0.01/ 0.06/ 0.12/ 0.25 D 增加
• 轴向              0° - 180°
1°增加
• 加入度数          0.00 D – +10.00 D (Add, Ad2)

0.01/ 0.06/ 0.12/ 0.25 D 增加
• 棱镜度数          0.00 Δ - 15.00 Δ
0.01/ 0.06/ 0.12/ 0.25 Δ增加

• 棱镜测量模式：极坐标 ( Δ ,θ)，直角坐标( 基底向内/ 外，基底向上/ 下)
• 显示更新              0.085 秒（最短时间）
*测量模式                SPH, CYL, AXIS, ADD 和PRISM 连续测量
测量数据保存至内存，按读取键确认画面。
在鼻垫座上放置新镜片自动释放确定数据。
适用镜片

• 镜片直径眼镜镜片：    直径20 – 100 mm

隐形眼镜： 大于鼻垫座内径（5 mm 直径）
• 适用镜片         10% 或更多 (0 D – ± 15 D)，20% 或更多 ( ± 15 D - ± 25 D)

• 高指数镜片的补偿功能：阿贝系数可变， 20 – 60。
其他功能

• 镜片标识器            墨盒
• 显示屏                3.5 英寸彩色全图显示液晶显示屏
• 接口连接器            RS-232C: 1 端口
USB: 1 端口
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