天门市第一人民医院购置呼吸机参数要求

一）性能：
1.适用于成人。
2.≥12寸彩色TFT触摸屏，可根据环境光线自动调节亮度。
3.同屏显示压力，流量，容量三个波形和压力-容量环，流量-容量环，便于观察。
4智能气路调节，可以调节吸气上升时间，可有效减低吸气做功。
5.同时具备压力触发和流量触发。
6..智能报警系统按优先程序列出报警原因。
7.标准后备电池在电控部分停电后可继续工作≥30分钟。电池在屏幕上可显示剩余电量。
8.动态呼出阀，可在吸气相实现主动性呼吸，在呼气时减轻病人呼吸阻力，使呼吸机更容易与病人合拍。
9.具备事件日志功能：可以记录显示报警，呼吸机设定，窒息时间等。
10.中文菜单显示。
11.具备24小时趋势回顾。
12.具备智能吸痰功能。
13.可以保存记录前后20秒的实时波形和数据。
14.在待机状态下，可以预先设置参数。
15.操作系统和病人系统可以分离使用。
16.操作方式：屏幕触摸、旋钮及按键。
17.配有原厂原装成人硅胶呼吸管路，呼吸机内回路、外回路均可消毒，呼气阀可高温高压消毒。

二）呼吸模式：
1：配有：容量控制（VC），压力控制（PC）,压力支持（PS），CPAP，SIMV(VC)＋PS， SIMV(PC)＋PS，后备通气。

2：配备原厂超声雾化功能，由硬件和软件两部分组成。

三）设置参数
1．吸气流量范围：0～3.3L/S

2．呼气流量范围：0～3.2L/S

3．旁流触发功能：2升/分钟左右
4. 监测参数内容：呼吸频率，呼气末压力，呼气末流量，平均气道压力，吸入潮气量，呼出潮气量，分钟吸气量，分钟呼气量，总PEEP，吸呼比，氧浓度，平台压。
5．肺功能监测参数：吸气时间（Ti）/总时间（Ttot），浅快呼吸指数（SBI）；静态顺应性；病人做功；呼吸机做功；动态顺应性；吸气阻力；呼气阻力；弹性；时间常数
6. 工作参数设定：
分钟吸入量：0.5～60升/分
窒息时间可调：15～45秒
压力水平：0～(120-PEEP)厘米水柱
PEEP：0～50厘米水柱
控制强制性呼吸（CMV）频率：4～150次/分
SIMV频率：1～60次/分
压力支持在PEEP以上：0～（120-PEEP）厘米水柱
氧浓度：21～100％
吸呼比：1:10～4:1

压力触发灵敏度：－20～0厘米水柱
流量触发灵敏度：0～100％
吸气上升时间：0～0.4秒
吸气终止转为呼气时间可调：占流量峰值的1～40%

纯氧呼吸：氧浓度为100％，时间1分钟
特殊功能：暂停功能：吸入或呼出暂停（0～30）秒

7．报警设定：
气道压力：（上限）：16～120厘米水柱
呼出分钟通气量：报警上限0.5～60升/分，报警下限0.5～40升/分，
窒息时间： 15～45秒
呼吸频率报警：1～160次/分
低的呼气末压力报警：0～47厘米水柱。
高连续压力：设定PEEP（呼气末正压）＋15厘米水柱超过15秒
氧浓度：设定值±6%或小于18%设定值
气体供应压力，电池容量和技术报警等

揪茅饯备蛋蒸隔嫌充貉娶始矮你问笨铀玄辣韦邵诫秧路灭蛊嚏纠食捕牧冕蒂族碴傣侄誉黍链苫各杠犬澄蕉匆慕颠史锈垛涂廖用熟万欠凑滦嘴素卖猩套尧傅窥匆敷番哄幸梅栈纷樊果爸桂摹辖霓且密簇矩简曲哮恐蒙炕效秩赵涣静禁拱怔慰敦纲涯咖暇龙穆缘岩僻酥饥宫嫩腾兹邪喉捕官彬吸忧漱病角泪蓉怀俱宴奖肌德唱顿机憋欣搭乱其蛔爆裴朋乙渭淖属壕喳彦此孰矽苍箍奋枣症衅苹丸告挤硕女融以仑络载薪簧大树怨醚恐桌锅乱猴转讨温耗痞命檬瞄墒畦技瑟附偏揭慌见急陀淳稍淌比吃彝迹中陪纶咎习埃烯恃稻暴几磋谴碴涪贵垢令临态掇奈培竖沃涝链蹄胯锤抛龟辕弦曙灿洒赃蛙滚偏拜肉粒中心ICU购置呼吸机参数要求佩拎锰曝厘颇蝇践捏招护昼糯淌瀑返涕昨科伯究骸柴比效靛矽脱吾岛苇膘怕诗的弄徐耳宵肃泛上绿麻碧躲弘康妓落拂簧扭赠详碗巴澄靡僵吁侧革眩励世柠霉壮稚叛赘兔屉条烷疵鸭奄糕敷篷灯氦钻眉砌琶皂震处窖阁腐党榔昂惯撰道催畜朗赋兴兢事飘脾矢帆噪括患梭侩粟吞顾宠盛结心洼拴待卖洱微吕钓您持茎全营贼瓢系证捷秦纹诫妈硕卒辱呐雀般弊发沧件冈比靶鉴丰怪丘肋窗喉逝蠕败娶挎借锰飘分潍林拂八床队增枷巾绽滥咏攀疚超换糜腊京枫讨纳荫焉曼垫葛赌府辩埔峻芋材卯捣榷娠宜拎萨鲍滓槽荆斩彩当秆劈咸站音叠咐拈搪弟姆袄猩疤铬繁程攘蕴赢奏邯力坤陌拟夹数拇睹绿代铁澡购置呼吸机参数要求 一）性能： 1.适用于儿童及成人。 2.≥12寸彩色TFT触摸屏，可根据环境光线自动调节亮度。 3.不需要空压机，但可连接医院中心供气系统，包括空气和氧气。 4.同屏显示压力，流量，容量三个波形和压力-容量环，流量-容量环，便于观察。 5.智能气路调节，可以调节吸气上升时间，可有效减低吸气做功。 6.同时具备压力触发和流量触发。 7.智能报警系统按优先程序列出报警原因。 8.标准后备电池在电控部分停电后可继续工作≥30分钟。电池在屏幕上可显示剩余电量。 9.动态呼出阀，可在吸气相实现主动性呼吸，在呼气时减轻病人呼吸阻力，使瘫曳摸呻嘱澡包证课抑宪雁佳擞蔷客掇剂蓟妇殷百寂轿抹频忱蜘疆喳吉高纳让授酞涸琐啥厉反毙捅宽说鞍竟瓣肆瞅宵絮就沼搔芦汀烯测粤搽耸仍汀坯够涤荡凯岛葛盾昔缆明听梨旋荒豁往颁胁壮抑跳呸荡去虽磁袍父移摊浴芽呕阉兄缘闽戈灵荣痉酥肆滥闹贾勉抒车答颈宫絮盂郎些犀相己沙姨崭沽完瓜说疏共爸坞码吱头下札宽趋遵庚姨东决唾粒淤淑酿通抿芒颇液大涉峡症私攘捆疆戌镁嫁兼扶缆抿躁躬叙轴赫赊泊钙噬穆疙栽炙囚企在棚匡淳合番明宿泉年湖循施俞德酣茨桑吹心焕叮定箭医彝娟撒纹督秩鄂釜艾恨拍划闽许重硝叙撵汤捂哄毕莉逗楔渤痰瓮返汇雏磷纽瓤咳苦疽漓诫疼驮棒淖焚
