# 天门市第一人民医院呼吸机招标技术参数

1  国际知名品牌，在国内有众多使用客户，性能稳定可靠。
2. 通气模式：S/T，CPAP,  PCV, 可选配C-FLEX，AVAPS。

3  先进的控氧模块，氧浓度可调（21-100%），高流速和大量漏气下依然准确调节氧浓度。

4  彩色大屏幕触摸屏（≥12英寸）,屏幕和主机一体化设计；中文/英文操作界面，性价比同等条件下优选中文界面机。

5  同屏显示病人的监测参数（实时潮气量、分钟通气量、漏气量、小气道峰压、病人自主呼吸比例等参数），设定参数（实时潮气量、分钟通气量、频率，等监测参数）和三个波形（流速波形，容量波形，压力波形），不用切换屏幕情况下可观察病人所有信息，简洁高效。

6  先进的涡轮系统，提供240L/Min的峰流速，具有漏气补偿功能，最大的补偿量可以达到60L/min；

7  近心端压力监测，保证监测参数的精确度。

8增强型自动追踪灵敏度功能Auto-Trak技术，吸气、呼气灵敏度自动调节,保证即使在大量漏气（漏气量≥40L/min）的情况下，仍能保持完美的同步性能，最大限度减少病人呼吸做功，提高病人舒适程度.

9  智能开机自检功能和漏气量测试功能，保证机械在使用过程中的稳定性。

10 可选配一体化的后备电池，可提供6小时后备电源。

11 先进的面罩预设选择和记忆功能，提供最佳同步性。

12 压力上升时间可调，最大限度提高病人在治疗过程中的舒适度；

13 完善的报警功能，同时在屏幕上显示报警内容便于临床医师及时诊断报警状况。

14 主要技术参数：

- IPAP：4-40cmH2O

- EPAP: 4-20cmH2O

- 呼吸频率：4-40 BPM

- 吸气时间：0.5-3.0秒

15  主要监测参数：

- IPAP

- EPAP

- CPAP

- 呼吸频率

- 潮气量

- 分钟通气量

- 吸气峰压

- 吸气时间/总呼气时间

- 总漏气量

- 病人自主触发比率

16  主要报警参数：

- 窒息时间

- 低分钟通气量

- 病人管道脱落

- 机器损坏或停电

- 高潮气量、低潮气量

- 高呼吸频率、低呼吸频率、高压、低压报警