天门市第一人民医院呼吸机招标技术参数
[bookmark: _GoBack]1  国际知名品牌，在国内有众多使用客户，性能稳定可靠。
2. 通气模式：S/T，CPAP,  PCV, 可选配C-FLEX，AVAPS。
3  先进的控氧模块，氧浓度可调（21-100%），高流速和大量漏气下依然准确调节氧浓度。
4  彩色大屏幕触摸屏（≥12英寸）,屏幕和主机一体化设计；中文/英文操作界面，性价比同等条件下优选中文界面机。
5  同屏显示病人的监测参数（实时潮气量、分钟通气量、漏气量、小气道峰压、病人自主呼吸比例等参数），设定参数（实时潮气量、分钟通气量、频率，等监测参数）和三个波形（流速波形，容量波形，压力波形），不用切换屏幕情况下可观察病人所有信息，简洁高效。
6  先进的涡轮系统，提供240L/Min的峰流速，具有漏气补偿功能，最大的补偿量可以达到60L/min；
7  近心端压力监测，保证监测参数的精确度。
8增强型自动追踪灵敏度功能Auto-Trak技术，吸气、呼气灵敏度自动调节,保证即使在大量漏气（漏气量≥40L/min）的情况下，仍能保持完美的同步性能，最大限度减少病人呼吸做功，提高病人舒适程度.
9  智能开机自检功能和漏气量测试功能，保证机械在使用过程中的稳定性。
10 可选配一体化的后备电池，可提供6小时后备电源。
11 先进的面罩预设选择和记忆功能，提供最佳同步性。
12 压力上升时间可调，最大限度提高病人在治疗过程中的舒适度；
13 完善的报警功能，同时在屏幕上显示报警内容便于临床医师及时诊断报警状况。
14 主要技术参数：
（1） IPAP：4-40cmH2O
（2） EPAP: 4-20cmH2O
（3） 呼吸频率：4-40 BPM
（4） 吸气时间：0.5-3.0秒
15  主要监测参数：
（1） IPAP
（2） EPAP
（3） CPAP
（4） 呼吸频率
（5） 潮气量
（6） 分钟通气量
（7） 吸气峰压
（8） 吸气时间/总呼气时间
（9） 总漏气量
（10） 病人自主触发比率
16  主要报警参数：
（1） 窒息时间
（2） 低分钟通气量
（3） 病人管道脱落
（4） 机器损坏或停电
（5） 高潮气量、低潮气量
（6） 高呼吸频率、低呼吸频率、高压、低压报警


