进口麻醉机招标规格要求
1.电源：220V (≥±10%), 50Hz(≥±2%)，后备电池使用时间超过90分钟
2.气源：
2.1 氧气：具备安全保护装置，在供氧压低于190Kpa时报警
2.2 空气气源及接口
2.3 快速充氧范围35 - 50 l/min
3. 流量计
3.1 氧气：双管，最低氧流量50ml/min，保证低微流量的要求
3.2 空气：双管
4.挥发罐标配一个七氟醚挥发罐，能够满足低微流量、紧闭式麻醉对挥发罐精确度的要求，流量补偿范围在200ml/min – 15 l/min之间
5.呼吸回路
5.1 模块化呼吸回路，所有传感器及连接电缆内置在回路内
5.2所有回路模块不用任何工具可以拆卸、安装，且无泄漏
5.3 所有模块可耐受134℃高温高压消毒避免院内交叉感染
5.4具备 CO2吸收罐
5.6 附加新鲜气体出口，可以直接连接特殊的开放式回路，如Bain回路、T
管等
5.7标配冷凝装置，防止回路积水
6 呼吸机
6.1提供辅助/控制通气，标配通气模式：容量控制、压力控制、手动通气、
电子PEEP ； SIMV/PSV、SIMV/PC带窒息保护功能的PSVpro、PCV-VG等
6.2 上升式风箱，可以直接观察病人实际呼吸状态，保证安全
6.3 容量模式下潮气量设置：20ml-1500ml，压力控制模式可达到5ml
6.4 呼吸频率：4-100 次/分钟
6.5 吸呼比：2:1到1:8
6.6 压力范围（压力模式）： 5 到 60 cmH2O
6.7 PEEP范围：0，4 到 30 cmH2O
6.8 具备流量实时自动补偿功能，补偿新鲜气体变化、气体压缩、回路顺应性变化以及小的回路泄漏造成的吸入潮气量和设置潮气量的误差；
6.7 智能化呼吸机，有防止错误设置功能，保证麻醉安全
7 数字和波形监测
7.1 监测参数：吸入氧浓度、呼吸频率、潮气量、分钟通气量、气道压（峰压、平台压、平均压、PEEP）；实时呼吸波形描记
7.2 潮气量监测范围：5 到1500ml
7.3 报警参数：氧浓度、低驱动压、气道压、潮气量、分钟通气量、窒息
8 传感器
8.1 高精度流量传感器，最小潮气量监测值不大于5ml
8.2吸入和呼出端双高精度流量传感器，保证流量自动实时补偿，流量补偿范围：200 ml/ min-15 l/min
