
眼震电图仪（眼震视图仪）技术参数
	一、原装进口且具有如下测试功能
	全系列测试组，包括扫视测试、视跟踪测试、视动测试、凝视测试、位置性测试、Dix Hallpike测试和冷热测试

	二、技术要求

	眼罩
	带全封闭式护目镜及固视灯
眼罩上的红外灯为视频记录提供的合适的光线，甚至是在黑暗的环境下也能记录到清晰地视频录像，内置固视灯

	视频调节及眼动跟踪
	自动完成视频调节、眼动自动跟踪运算法则消除眨眼导致的错误数据

	视频模块
	内置操作方便的眼动视频记录、视频回放、查看及存储功能快速查看眼动轨迹

	分析助理
	综合分析及标准数据显示，帮助您更好的分析静态位置性测试及冷热测试的测试结果

	三、主机：

	连接方式
	通过USB连接电脑

	电源
	输入：100-240VAC/50-60 Hz/700mA、输出：15V DC/2A

	四、系统性能
	

	通道
	双眼/4通道；完全双眼测试（同时采集双眼信号）

	分辨率
	0.1°（水平和垂直）640 x 480 像素

	采样率
	60HZ所有测试，双眼测试105 帧/秒，单眼测试174 帧/秒 

	追踪眼球范围
	水平+30°，垂直+30°

	软件
	Windows操作界面、高性能分析软件；测试结果数据库；成熟的患者信息及测试数据管理系统；

	五.视靶
	

	※便携式视靶
	灵活可伸缩便携式视靶

	病人到视靶之间距
	4英寸（约1.2m）

	※超声波测距
	用超声波自动测量病人到视靶的距离

	目标位置
	凝视目标+30°

	追踪和扫视
	+16.7°计算机控制

	目标物尺寸
	小于1/2弧度

	亮度
	软件控制

	视动测试
	6个目标物

	旋转
	90°（水平和垂直）

	附加性能
	可透视其它目标；便携式可伸缩视靶，带全封闭眼罩方便进行暗室测试

	[bookmark: _GoBack]六.冷热气刺激仪 

	※手柄
	手柄可以自动控制开始及暂停

	※冷热气刺激仪
	1分钟倒计时自动提示功能

	※温度范围/显示
	12-50 摄氏度/液晶数字显示屏

	温度精确度
	+/- 0.5摄氏度

	时间范围
	1-99 秒

	流量范围
	4-12升/分钟

	安全特性
	实时显示输出温度，温度过高是自动切断

	控制开关
	刺激探头和脚踏开关控制

	体积重量
	350 x 440 x 200mm/20 公斤



