血栓弹力图仪技术参数
	序号
	项    目
	参  数  要  求

	1
	原    理
	电磁法

	2
	测定项目
	1．全血凝血全过程功能检测

2．肝素酶对比检测

3．抗血小板类药物的疗效检测，自动计算AA及ADP的百分比抑制率

4. 纤维蛋白原功能检测

	3
	检测通道
	至少两个，可同时检测两个及以上样本

	4
	样本要求
	全血检测，不需要处理血样

	5
	标准参数
	14个以上的国际标准参数，包括R(min)，K(min)，Angle(deg)，MA(mm)，TMA(min)，G(d/sc)，E(d/sc)，TPI(/sec)，EPL(%)，A(mm)，CI，PMA，LTE(min)， SP(min)等

	6
	激活剂
	同时激活内源及外源凝血通路

	7
	凝血因子功能检测时间
	常规检测下，2分钟得到检测报告

	8
	血小板功能检测时间
	常规检测下，15分钟得到检测报告

	9
	质控品
	具备原厂生产的正常水平及异常水平质控品

	10
	温度控制
	每个通道独立控制检测温度，并且可以根据检测要求调节

	11
	软件功能
	1.专用描记软件，自动记录检测结果。方便结果提取与查询具有自我诊断功能，有初步的诊断建议

2.具有远程分析软件，可实现检验结果的远程分析及浏览

	12
	报告模式
	数据＋图形

	13
	电源标准
	使用标准电源：220V±10%


