检验科2018年申购设备参数
	设备名称
	数量
	设备参数

	全自动微生物质谱检测系统
	1
	1.用于普通细菌、真菌、分枝杆菌等微生物的快速鉴定2.可串联同品牌微生物设备，同时与LIS/HIS系统连接3.可自动传输质谱鉴定结果至药敏系统，无需人工录入                              

	智能采血系统
	1
	含智能叫号、管理控制、选管贴标、自动运输等功能模块；贴标速度500支/小时以上；自动寻边功能；支持多种不同规格的试管。

	全自动血型分析仪
	1
	1.有独立的质控模块（需提供质操作控界面），并可提供与凝胶卡同源的质控品 2.测试速度：血型检测≥300测试/小时 3.样本位：≥100个样本位，可一次性将标本上机 4.可适用于普通EDTA抗凝管直接上机检测 5.LIS连接可双向通讯

	生物安全柜
	8
	4台100%全外排 ;   4台30%外排

	ups电源
	
	

	全自动特定蛋白仪
	1
	1.散射比浊法 2. 检测样本:血清、血浆、尿液、脑脊液 3.检测速度:≥200测试/小时,稀释范围从1:1至1:64000， 检测波长840±25nm                       5. 抗原过量检测具有抗原过量检测稀释功能，能有效的排出假阴性结果,并有反应曲线可查看。

	温湿度在线监测系统
	1
	1无线远距离传输,无线接收距离大于1千米 2.供电不受断电影响，能设置各种移动报警 3.温度范围：-40℃至100℃ 湿度范围：0-100%RH 4.温度分辨率0.1℃ 精度±0.2-±0.5℃

	洗板机
	1
	1. 悬滴式注液模式及液面追随注液模式 2. 可调吸液参数：包括吸液针位置、真空度等调节吸液参数 3. 废液瓶集满时，有压力感应液面探测系统 4.  低洗板残留量（每孔低于2 μl）

	荧光显微镜
	1
	1. 稳定的激发光：LED，保证光源稳定输出50,000小时；激发光波长：460至490nm，专门适用FITC标记需要 2. 光强衰退指示：声音报警 3. 标配荧光成像和图文报告系统，专业用于间接免疫荧光判读的辅助软件 4. 提供专业的光强校验服务（能免费提供此服务）

	普通显微镜
	1
	宽视野双目镜  

	全自动血沉仪
	2
	1.测试通道100个 2.精度0.1mm  3.能连接LIS

	全自动抗酸染色仪
	1
	1.同时可染片10片或以上 2.流程全自动化

	普通离心机
	2
	1.最大速率4000r/min 2.最大能力 >采血管*56支 3、 快速加速、低工作噪音水平高的电机转矩 4.自动脱帽功能

	高速离心机
	1
	最大转速>12000r/min,最大相对离心力不小于19000xg, 整机噪声<65dB,多类型角转子以满足不同标本。

	全自动微生物鉴定及药敏分析系统
	1
	1.仪器能鉴定革兰阴性杆菌、革兰阳性球菌、真菌、苛养菌、厌氧菌及棒状杆菌。2.全封闭式附独立条形码并预置菌液传输管测试卡，且鉴定卡、药敏卡分别独立包装。3.检测过程中无需额外加试剂4.仪器能完成革兰阴性杆菌、革兰阳性球菌、真菌和肺炎链球菌快速药敏试验(<8hour)。 



	全自动尿液分析系统
	1
	1、同时具备尿干化学及尿有形成分的检测功能；                                      2、检测项目：干化学定量测定参数≥12个，有形成分测定参数≥12项                          

3、检测原理：尿有形成分分析采用流式技术；                       4、检测速度：整机检测≥110样本/小时；
干化学模式检测≥240样本/小时；                                                 5、进样方式：全自动进样架同时容纳50个样本       6、有形成分分类：采用人工智能软件自动识别

	全自动革兰氏染色仪
	1
	1.同时可染片10片或以上 2.流程全自动化

	全自动大便分析仪
	1
	1.能出具图文报告，能连接LIS 2.检测速度不低于60标本/小时 3.全程密封，满足生物安全需要 4.所配软件能有效识别各种异常细胞及虫卵



	化学发光仪
	2
	1.单机检测速度≥400测试/小时，急诊项目出结果时间≤18分钟 2. 能检测肿瘤标志物（包括可筛查与鉴别诊断肺癌的指标Pro-GRP/SCC）3. 具有对标本进行自动稀释、预稀释、转测和重测功能 4.冷藏试剂位不少于50个，试剂针有液面感应系统
5. 试剂可以一步法、两步法两种检测方法，提高分析灵敏度，避免Hook效应和降低非特异性反应。

	
	
	1.单机检测速度≥100测试/小时，急诊项目出结果时间≤18分钟  2.能检测心脏标志物（包括高敏肌钙蛋白I和BNP）3.试剂上机稳定期不少于30天，有效期最长可达半年以上，同批号免定标。                         4.可实现远程诊断，免费升级项目软件,          5.试剂可以一步法、两步法两种检测方法，提高分析灵敏度，避免Hook效应和降低非特异性反应。

	二氧化碳培养箱
	1
	1.水套式 2.容积不小于180L ，温度波动±0.1℃

	
	
	


