可视硬性喉镜
产品技术要求：
1. 显示器能够前后（上下）转动，左右转动，适合多种体位困难气管插管。
2. 镜管有效长度合适、镜管直径：≤5.2mm，适用6#及以上气管插管。
3. 前端插入部硬质管芯弯曲弧度合适，镜体可塑性。
4. 标配吹氧接头，可边插管边充氧。
5. 高清液晶显示屏，在全视角范围内皆可看到清晰的气道图像。
6. 摄像头内置的全密封防水设计高功率LED光源，具有特殊防雾功能。
7. 人体工程力学的手柄设计，握持舒适。
8. 具备拍照录像功能，数据存储。





麻醉气体浓度监测仪
产品技术要求：对CO2、NO、七氟烷、地氟烷等麻醉气体进行监测。










麻醉机技术参数要求
一、用途：
适用于成人及小儿手术病人的吸入麻醉。
二.配置
1.主机                  1套
2.七氟醚挥发罐          2只
3.麻醉呼吸机           1台
*4．主机、挥发罐、麻醉呼吸机品牌统一，挥发罐可在GE麻醉机上正常使用。
三.功能配置:
1.有内置后备电池，断电后工作≥30min。
2.双罐位，同时可兼容两种挥发罐。
3．呼吸机类型：电动电控或气动电控型呼吸机.
4.气体回路一体化设计，完全免工具拆装。
5.屏幕数字显示实际参数,气道压力波形图。
6.通气模式：容量控制通气，压力控制通气，手动通气,自主呼吸.
7.麻醉回路：开放、半开放、半紧闭、全紧闭
8.呼吸回路、二氧化碳吸收罐等可高温消毒，防止交叉感染。
9.挥发罐出厂前一次性标定，无需维护。具有压力、流量、温度自动补偿功能，输出浓度恒定
10.采用高精度的氧气，笑气双管流量计，流量计最小刻度不大于50ml , 适宜于低流量和微流量麻醉。
11.吸入和呼出端双高精度流量传感器，保证流量自动实时补偿.
三、技术参数：
1.潮气量：45~1500ml/min；
2.呼吸频率：4~60次/分；
3.吸呼比：2:1~1:6；可调
4.压力限制：12~99cmH2O。
5.PEEP：0～30cmH2O
6.机械安全阀予置:70KPa
7.监测参数:峰压、平均气道压、PEEP、分钟通气量、潮气量、呼吸频率等
8.报警参数：潮气量、分钟通气量、窒息报警，气道压力报警等。
