         隔声屏蔽室招标参数汇总
招标技术参数要求：

一、工程概况

     湖北省天门市第一人民医院医院隔声屏蔽室项目位于新门诊大楼耳鼻喉科
二、工程方案的设计依据

     01《声学 测听方法 纯音气导和骨导听阈基本测听法》（GB/T 16403－1996）；
 02《声学 测听方法 用纯音及窄带测试信号的声场测听》（GB/T 16296－1996）；

※三、总体目标

   隔声技术与现代美学完美地融合，为检测创造最优秀的视觉效果，务必满足听力学测试使用要求，技术上要求体现出科学与自然特色的完美统一，让医生和患者在舒适的测试环境里，以一种轻松，积极的心态进行听力学检测，吸声材料选用国际最新流行的环保型离心喷吹超细棉板。该材料按造国际国家环境标准制造，是绿色环保吸声材料。同时具有不吸潮，憎水性强，成型好，不风化，密度均匀，吸声性能离散性小的优点，且为不燃材料，屏蔽体采用耐腐蚀低电阻高屏蔽铜丝网，对网缝率经过和噪音频率精密测试匹配连续满布，以达到最佳的屏蔽效果。

      1 总体功能招标要求：
功能要求：隔声室和隔声屏蔽室一共2间（详见平面图），可以进行纯音测听测试、中耳分析测试、耳声发射测试、听觉诱发电位测试、前庭肌源诱发电位测试、电子耳蜗术后调试语训功能测试、助听器验配、法医鉴定、听障残疾人鉴定、新生儿听力筛查及复查测试、天门地区及本地区听力学培训基地等功能。

     2 提供声学性能的具体设计方案：
     包括以下几个部分：隔声设计，隔振设计， 吸声设计，内饰设计，信号转接设计，独立通风系统及照明采光的噪声控制，电气系统的噪声控制等设计方案
※四、验收方法
安装人员按甲方要求，文明施工。

工期：30 工作日。

验收标准:

 GB/T16403-1996纯音测听标准

 GB/T16296-1996声场测听要求,
 本地噪音小于28db
验收由国家级计量测试人员到隔音室进行性能指标进行测试，验收合格后由国家资质声学计量研究院验收单位出具国家声学检测证书；
付款方式：

     待听功能检查中心项目施工完毕，并提供国家资质的声学计量院现场计量的证书后附上发票付款合同额的95%，余款满壹年付清！
六、售后服务承诺书

负责对所有供应的产品实行终身保修的承诺。并对各种设备均提供足够的原厂的备件作准备，以保证满足设备能正常运行的需要。

武汉设立售后服务点，专业处理此项目的维修及保养工程。

在这保修期间，公司派专业工程师专业处理此项目日常维修及保养工作，真正做到接报修后1小时内响应，且在48小时内解决问题。

负责已购所以听力设备的连接培训
七、技术参数要求
        隔声屏蔽室均全部采用使用绿色环保材料，达到无毒、无味、无辐射，首先在厂内试安装调试计量，然后运输到现场进行仔细认真的拼装，撤场后即可使用，材料须防腐、防锈、防火、防潮、防虫害、便于消毒，因地制宜方便拆装，尺寸依据图纸进行生产施工。

※1.功能：天门市第一人民医院听功能检测中心项目，有独立的设计图纸功能布置图

※2.依据：隔音室内本底噪声符合GB/T16403-1996标准及 GB/T16296-1996声场测听要求,，本底噪音小于28db(A)，

3.双层中空隔音屏蔽窗

4.※双磁控隔声门

5.通风系统

6.双“悬浮” 式阻尼减振器

7.密闭式信号接入通道

8.静音灯、开关，电源插座

9.外饰面采用烤漆钢板、防锈处理

10.内表面采用铝板
11.地面采用吸音地毯或者环保地胶

12.※屏蔽体：屏蔽体采用耐腐蚀低电阻高屏蔽铜丝网，对网缝率经过和噪音频率精密测试匹配连续满布
13.定制整体操作台一套

14.椅子4把，脑干诊断床1组

※15.负责科室原有听力设备进行安装调试以及设备培训事宜及搬迁。  

八、每间隔音室配置单如下:

1.主体结构：双墙钢木结构，墙、顶面采用铝塑吸音板,地面采用吸音材料，结构稳定，隔声效果好

2.尺寸标准:见图纸
3.专业隔声屏蔽门.

4.可视玻璃观察窗.

5.独立排风系统:室内出风口、消声器、排风扇各一个.

6.信号通道转接孔

7.三项电源插座一个.

8.排风系统开关一个.

9.照明开关一个.

10.照明灯具一个.

11.设备挂钩一套.

12.定制整体操作台1套

13.椅子4把

