检验科新实验室装修部分设施参数要求

	序号
	项目名称
	规格型号等
	单位
	数量
	备注

	1
	通风柜
	1800*750双人双面
	台
	1
	1、噪音：≤60bd 国标
2、风速：柜门50mm平均面风速≧0.5m/s 


	2
	通风柜
	1500*750双人单面
	台
	7
	

	3
	通风柜
	1200*750单人单面
	台
	2
	

	4
	原子吸收罩
	600ⅹ600ⅹDN160ⅹLmm(L≧1.2m)
	台
	2
	1、噪音：≤60bd
2、风速：面风速≧0.5m/s 


	5
	万向排气罩
	常规管径
	台
	4
	1、关节：可360度旋转调节方向
2、旋转装置：以固定架为中心最大活动半径1600mm
3、关节密封圈：不易老化的高密度橡胶

	6
	实验边台
	实验台宽750，高800

	米
	211
	1、部分带吊柜
2、钢木结构框 架

3、采用40mm×60mm×1.8mm厚优质C型钢材。
4、台 面：采用威盛亚12.7-16mm厚实芯理化板。
5、柜  体：采用18mm厚三聚氰胺密度板。6、背 板：采用9-15mm厚三聚氰胺中密度板。

7、长度具体结合图纸和实际场地尺寸

	7
	实验边台
	宽900，高800
	米
	146
	

	8
	实验中央台
	宽1200，高800
	米
	5.8
	

	9
	
	宽1500，高800
	米
	5.8
	

	10
	
	宽1200，高800
	米
	3
	

	11
	
	宽1350，高800
	米
	5
	

	12
	
	宽1500，高800
	米
	6.9
	

	13
	实验角柜
	1000*1000*800
	个
	10
	

	14
	
	1200*1200*800
	个
	1
	

	15
	实验水盆中号
	实验水池尺寸为长550×宽450×深290mm,一体冲压成型。
	个
	19
	水龙头：采用具有降低水压及隔栅型铜质一体成型实验室专用三联水龙头。水 盆：采用PP材质的优质水盆。

	16
	实验水盆大号
	实验水池尺寸为长800×宽450×深290mm,一体冲压成型。
	个
	5
	

	17
	紧急冲淋
	不锈钢立式
	个
	3
	


