新门诊楼病床及部分家具招标清单
包二：医用病床
	序号
	项目名称
	规格型号等
	单位
	数量
	材质

	1
	手动条形双摇病床
	2110*960*520
	带轮
	张
	172
	见表后

	
	
	
	不带轮
	张
	400
	见表后

	2
	双摇病床床垫
	1950*880*80
	张
	572
	见表后


手动条形双摇病床
规格：2110*960*520
功能：背部倾斜80°±5腿部倾斜40°±5静态负荷≥200kg。床身框架结构采用优质冷拉矩型钢材，型材规格40×80mm厚度≥1.5mm。床面板采用板厚≥1.2mm的优质冷轧钢板折弯冲压成型。背部摇杆螺母或者摇杆丝杆采用静音耐磨材料加工，有效保证使用寿命。背部床板活动关节双支承卸力结构，支承管轴φ32mm，厚度3.0mm。
床面板加工工艺：以钢制喷塑制作，床面为条形，造型大方、透气性能良好表面光洁，四角圆润，拉伸成型，无焊点；
1手摇装置
①摇把：万向节连轴结构，隐藏式设计，不用时折叠在收藏盒内，防积尘，不易生锈；牢固灵活，无噪音，操作轻松自如，可灵活调节患者背部、腿部体位。
②*丝杆：传动离合器系统结构，螺母采用优质黄铜制造，具有空转过盈保护、限位保护、双向到位保护、单凸点保护功能（提供相关证件）。
2病床床脚为工字型，着力均匀。
3床头床尾板：采用优质ABS强化塑胶一次注塑成型，插杆式加厚床头尾板，弧线型设计，坚固耐用，美观大方；带暗锁装置，拆卸方便，稳定可靠，易清洗，不褪色；安全无毒，尾板外侧有病人信息卡插槽。ABS床头带有防撞滑轮，拆卸方便。床尾设置床垫防滑筋一个，防止床垫在床板升降时前后滑动。
4配备杂物架1个，置于床头下，输液架插孔、引流袋挂钩≥4个，
5*喷塑处理：采用绿色健康环保涂料，通过国家SGS环保认证(提供材质证明)。经过喷涂防锈处理，表面光洁亮丽，不脱落，不生锈。金属表面处理采用电泳底漆加静电双重涂层技术，在金属管材经过酸洗防锈处理后，会在管材内、外壁电泳上一层环氧树脂保护膜，之后再进行外表静电粉末喷涂，以真正达到内外防锈。
6.ABS材料应为进口材料，应提供ABS报关证明。提供ABS摇杆过赢保护装置。
7.病床骨架采用金属结构，为工字型床脚，稳重有力，带有超厚橡胶胶套防止滑动。
8.带有六档铝合金护栏，铝合金护栏把手开关为铸铝件，护栏上有防夹手标志。
9.*配有5寸双胞脚轮，采用绿色健康环保涂料，通过国家SGS环保认证(提供材质证明).ISO9001认证。
双 摇 病 床 床 垫
规格：1950*880*80mmm
*材质：红棕海绵芯，防水牛津布套，带透气孔。纯天然材质，防水，耐磨，耐烂，防虫，防蛀，柔韧性好
产品为椰棕床垫和海绵床垫的结合体，内置一普通30mm椰棕床垫和50mm高弹性海绵垫海绵密度为22％，舒适耐用。
