糖尿病周围神经病变诊断仪

主机性能检测器

振幅微调精度≤0.1Volt；测量误差≤±5%。（精度）

输出电压范围：0-50Volt                （容量）

探头振源输出频率：100Hz 正弦波；     （工艺）

振幅范围：0-70微米。                 （量程）

具有自动和手动测试模式，通过微米级震动刺激探头无痛性的测量人体各部位生物震动感觉阔值。

手持式病人反应提示器。

软件功能

经国药局注册过可以用于临床的“人体感觉阈值测试分析软件”。

软件可自行设定全身多个检测部位及部位中的多个检测点。

遵照国际神经功能检测标准，每个检测点必须进行3次以上刺激，并自动计算每个检测点的平均值。

软件涵盖，10克单丝、凉温检查、刺痛感觉、跟腱反射等辅助诊断的神经功能检查。

软件具备自动生成周围神经病变诊断报告功能
糖尿病足诊断箱
主机内置操作系统，液晶屏实时显示血流波形。

主机支持完整病人信息语音录入，包括前期问诊情况个体差异及每条血管血压值。支持病人数据管理和存储

主机连续记录双向彩色多普勒波形，正、反向血流分别显示，或者叠加显示。

主机系统便携式设计，可携带出诊；也可结合专业的血管管理软件组成血管检查工作站。

内置主机储存器，可记录：≥100例病人全身血管彩色多普勒频谱记录。且每例病人可记录血管数≥6条。

USB数据接口，用于主机与电脑之间的数据传输。

检查报告可通过与主机兼容的打印机直接打印，也可下载到电脑上打印。

主机使用电池或电源适配器供电，电池工作时间：多普勒检查时间大于2小时。

主机配高敏感8MHz多普勒探头一个，可选配4MHz探头或术中探头。

探头一体化设计（无接缝，无按钮）可浸泡消毒。

各种臂、踝、足趾压力袖带一组。
