内镜中心电子内镜主机

图像处理装置：
HDTV图像处理：新HDTV成像技术，达到更高解析度的图像输出，同时具备真实如实物的高保真色彩显示。

成像方式：采用顺次式成像方式，发挥优越的色彩还原性。
信号输出：具备16:9和16:10的输出模式，可兼容HDTV监视器，可以同时输出模拟信号RGB、Y/C、VBS和数字信号HD-SDI、DVI。
扫描方式为逐行扫描，扫描线数为1080P。
内窥镜冷光源

1、300W氙气短弧灯（无臭氧），持续照明≥500小时，配备应急卤素灯，并且持续照明≥500小时。

散热模式：强制空气冷却，前进风，后出风。

自动曝光：17档。
气泵：横膈膜式气泵，4级压力开关（关、高、中、低）。
监视器

监视器支臂为气压杆设计，可10方向随意调节，调节轻松。

监视器尺寸≥26寸，支持DVI,SDI等多种高清输出模式。
呼吸湿化治疗仪

能提供同品牌原厂优质的鼻塞导管、气管切管接头盒面罩接头等不同病人连接界面，病人界面的管路部分必须采用透水不透气的材料，防止冷凝水形成进入病人气道，保证治疗安全。

显示屏：彩色、高清、高分辨率LCD显示屏。
流量设置范围：2-60升/分。
流量调节方式：2-25升/分，每次调节1升/分（儿童模式）；
                 10-60升/分，每次调节5升/分（成人模式）。

氧浓度监测/设置范围：21%，25--95%。

内置涡轮技术：无需空压机，无气源也可独立工作。
气体温湿度设置：在31℃目标温度时＞10mg/L
                   在34℃目标温度时＞10mg/L

                   在37℃目标温度时＞33mg/L

主机具有设置锁定功能，防止误操作更改参数

湿化水罐自动注水功能。
管路内置螺旋加热丝，具有加热和监测功能。
主机可实时监测参数：气体流速，气体温度，气体氧浓度。
主机可显示设置参数及实时监测参数：气体流速，气体温度，气体氧浓度。
主机具有一体式超声氧浓度监测系统，无需氧电池耗材。
主机具有报警功能；
呼吸管路连接异常，漏气，堵塞，氧浓度过高或过低，无法达到目标流量，水罐水量，无法达到目标温度，工作条件不合适，断电报警。
