一拖二十多参数监护仪参数要求

一、中央站技术参数

1、中心监护系统支持有线、无线、遥测多元化的组网方式，中心监护网络中支持多达1200台床旁设备互连。

2、中心监护系统可支持参数监测ECG， ST, QT/QTc， RESP，SPO2， PR， TEMP， NIBP， IBP， C.O.，CCO， ScvO2，ICG，BIS，RM，CO2，AG，EEG，NMT，rSO2，TcGas

3、中心监护系统支持19寸以上液晶屏幕显示，1280×1024高分辨率彩色液晶显示。

4、可同时集中监护多达64个病人， 单个屏幕可支持16个病人的同时集中监护。支持多达4个显示屏显示

5、支持重点观察某床病人，双屏和多屏时可支持固定一个辅助屏显示重点单床观察

6、提供声、光、文字多重报警提醒功能，提供高、中、低三级报警。具有报警自动记录或打印功能。保存报警时刻前后32秒的波形

7、支持至少240小时长趋势回顾和4小时短趋势回顾，至少240小时全息波形回顾，至少720条报警事件回顾，至少720条12导分析报告回顾，至少240小时的ST片段回顾，至少720条C.O. 测量结果回顾，至少100条呼吸氧合事件回顾

8、支持报警报告、波形报告、趋势报告、ARR统计报告、24h动态血压报告等

9、可远程控制对床旁监护仪进行病人信息设置，解除病人，进行standby

10、支持远程控制床旁监护仪报警暂停、报警复位，设置报警开关、报警级别、报警上下限等。

11、支持远程控制床旁监护仪启动NIBP测量，设置NIBP测量模式和时间间隔；

支持远程控制床旁监护仪进入隐私、夜间模式

二、多参数监护仪技术参数

1：整机要求：

*1.1、插件式或半插件式监护仪,参数模块插件槽≥1个，模块即插即用，支持扩展呼末CO2，有创压IBP（含PPV），麻醉气体AG，有创心排量C.O.,呼吸力学RM和双频指数BIS。

1.2、≥10英寸彩色LED背光液晶显示屏，分辨率≥800*600像素。

1.3、内置锂电池，插槽式设计，无需螺丝刀工具支持快速拆卸和安装。锂电池支持监护仪工作时间≥4小时。

1.4、监护仪入选中国医学装备协会优秀国产医疗设备产品目录，并提供证书复印件。

*1.5、监护仪设计使用年限>=8年，提供机器标贴证明材料。

2：监测参数：

2.1、配置3/5导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和双通道体温参数监测

2.2、配置3/5导心电监护，支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc实时测量，适用于成人，小儿和新生儿，提供注册证证明材料。

2.3、支持不少于25种心律失常分析,包括房颤分析,并列举具体的心律失常种类，满足心电监护临床应用，提供界面截图证明材料

*2.4、支持升级提供过去24小时心电概览报告查看与打印，包括心率统计结果，心律失常统计结果，ST统计和QT/QTc统计结果,用于心内科使用并提供证明材料

2.5、提供SpO2,PR和PI参数的实时监测，适用于成人，小儿和新生儿，支持指套式血氧探头，IPX7防水等级，支持液体浸泡消毒和清洁

2.6、配置无创血压测量，适用于成人，小儿和新生儿，通过国家三类注册

2.7、提供双通道体温和温差参数的监测, 并可根据需要更改体温通道标名，提供界面截图

2.8、支持升级有创压监测，适用于成人，小儿和新生儿，通过国家三类注册认证

3：系统功能：

*3.1、支持所有监测参数报警限一键自动设置功能，满足医护团队快速管理患者报警需求，产品用户手册提供报警限自动设置规则。

3.2、支持≥40小时全息波形存储与回顾，≥120小时趋势图和趋势表回顾，≥200条事件存储与回顾。