高频喷射呼吸机

主机通气方式：控制(HFJV)方式、叹息(SIGH)方式、ProⅠ和ProⅡ通气、持续正压(CPAP)方式、手控供氧方式。

设有电池不足、断电时的声、光报警，设有成人、儿童、婴幼儿的气道限压报警。
不需要湿化装置。
输血输液加温器

加温双通道，可独立设定温度和恒温加热。

干式加热法，非水循环，预热时间短，加热迅速。
使用常规输血输液管路，无需专用耗材。
温度设定范围：33-41℃
加热管路适用于输液、输液仪
肛肠综合治疗仪

技术参数要求

SONY摄像机

内置LED冷光源：
1.2.1视场角：60°，误差-10%

1.2.2 LED光源色温：≥6000K

1.2.3光通量：≥3001m
1.2.4照度：照度可调节，最大照度≥5600000Lx

1.2.5 LED灯泡使用寿命：≥20000小时

1.2.6 LED光源显色指数：≥90

1.2.7对地漏电流：≤0.5mA

1.2.8整机噪音：≤55dB

1.2.9正常工作机壳温度：≤54℃

1.3治疗主机参数：

1.3.1电源电压：AC 220V±22V、50Hz±1Hz

1.3.2输出频率：主载频率为0.7~0.9MHz，误差不超过±20%

1.3.3电钳：75W±20%

1.3.4电镊：75W±20%

1.3.5电刀：35W±20%

1.3.6大气压力：50Kpa~106Kpa

1.3.7环境温度：5℃~40℃

1.3.8环境湿度：不大于80

1.3.9功率：≥250W

1.4软件操作系统：Microsoft windows7

1.4.1专用软件：肛肠镜影像系统

1.4.2配套使用软件：系统备份工具，系统维护软件等

1.4.3病案管理专用独立软件一套
