结核菌显微扫描系统

显微自动扫描

装载量大于40片
可与LIS连接
储存液氮罐、运输液氮罐

用于辅助生殖实验室保存冷冻胚胎。

用于辅助生殖实验室液氮的转运。
吊桶数量10个。
可放置1/2CC麦管数量（10/支撑条：3500个）
液氮容量(liters):47.4L（储存）
液氮容量：30-40L（运输）
静态挥发量：0.39L/d
罐颈直径(mm)：120＋
自体血液回收机

能对自体同源的血液进行收集、清洗及回输，适用于各类手术。

智能化控制，能适应长时间不间断连续运行。
具有多种操作模式：如自动模式、手动模式、紧急模式。
具备术中患者血液收集、洗涤和回输功能。
具有全中文操作界面，真彩触控显示屏，图文数据显示。
收集之后无残留原血、15秒内可实现连续回输。
具备储血器液面检测功能：能够根据储血器液面状态进行智能响应，包括停泵等待、待机等待、启动离心系统等待。
具有气泡检测功能、具有红细胞血层检测功能、具有自动启动进血功能、具有离心杯漏液检测功能，并自动启动停机保护。
具有血液洗净度检测功能、具有离心井盖锁检测功能、具有防红细胞流失自动调节功能。
具备断电保护功能，接入电源后能继续断电前的工作。设备带打印机并具备USB接口，能够存储设备历史运行信息及数据，容量不少于32G。
适用多种规格的离心杯，如125、225毫升等。
具有预冲功能，能保护红细胞，标准清洗液量至少1000ml，根据洁净度检测，可动态增加。
红细胞回收率≥96%；抗凝剂(肝素)清除率≥97%；处理后的红细胞压积≥55%；自体血液回输常规处理时间：3-5分钟/周期。
