多头显微镜

用途：进行多人示教，可观察普通染色的切片

技术要求：多人共览部分；必须满足至少5人同时观察；
图像方向：所有端口图像方向完全一致，确保每个示教头观察者看到的图像都和主机图像一致；指示装置：配备光标指针，指针亮度可调；能够进行灵活自由的移动，确保准确定位；共览分光：单层左右水平分光，避免使用2层或2层以上“T”型分光，确保主机观察者图像质量；共览支撑结构：采用双侧支撑结构，每一个观察者的目镜筒对应一个支撑立柱；每个立柱都带球窝关节，自动适应支撑桌面的水平变化，确保系统光路稳定；目镜筒：视野数23mm左右；每个示教目镜筒都使用金属材质，能够进行360度自由旋转，上下自由翻转；目镜：视野数23mm左右；每隔目镜均能进行屈光度调节。

显微镜部分技术参数同双目显微镜参数。

取材台

外形尺寸：及规格符合病理科取材规定要求：至少≥1800x800x2000mm。

外形结构：采用无背板开放式结构：通风、排水采用下沉式水气分离结构。
整机材质：材料采用整体优质不锈钢，防酸防碱防腐蚀，厚度≥2.0mm。

控制系统：液晶操作面板、配置送排风一键智能启停系统、风速传感装置、甲醛浓度监测装置、PM2.5过滤装置、空气质量实时动态监测系统、配置在空气质量控制器中、实时显示甲醛浓度，风速大小，设备运行情况等。
层流系统新风风量≥600CMH，通过整体孔板布气装置送至工作人员呼吸区域，第一时间保护工作人员的呼吸安全。
排风风量≥1200CMH，采用下排气系统，孔板导流式排气装置，升降系统配置智能升降系统，升降幅度≥200mm。

基础配置新风流速指示仪1套
进口电动管路大标本粉碎机1套（可粉碎骨组织），保障管道通畅。时控冷热水龙头1个，抽拉式水龙头1个，一体化水池可以满足清洗大体标本。配备可调式水流冲刷系统。嵌入式照明光源1套，聚光灯1套，取材板1块，防水电源插座1个，电控系统1套，大体标本取材电脑显示器一套。

照明及紫外线照射消毒工具，暖风烘手机，大体标本成像系统。

双目正置显微镜

光学系统：国际标准物镜齐焦距离。

调焦：谐波齿轮精细同轴粗微调焦机构，内置免调节防下滑机构，不使用易损坏的外调节松紧调节环，调焦行程25mm，可设置调焦上限。
明场照明装置：内置透射光科勒照明器，12V50W卤素灯；带杯罩式反射光收集器；集成式双侧单手亮度调整转盘，可在调焦时方便同时调整光源亮度；集成式减光片转轮和0.25/0.06/0.015减光片；带白平衡滤色片。
载物台：高抗磨损性圆角、无槽金属阳极化处理载物台，带控制手柄。观察镜筒：超宽视野三目镜筒，视场数≥23mm，倾角30度。目镜筒360度自由旋转、上下自由翻转，实现40mm观察高度调节、瞳距48-75mm可调。
目镜：10倍超宽视野目镜，高眼点设计，视场数≥23mm，两个目镜均具有屈光度校正功能
物镜：针对正置显微镜应用优化的高分辨率、高透过率物镜
平场消色差物镜2X，数值孔径：NA≥0.06；

平场消色差物镜5X，数值孔径：NA≥0.12；

平场消色差物镜10X，数值孔径：NA≥0.25；

平场消色差物镜20X，数值孔径：NA≥0.45；

平场消色差物镜40X，数值孔径：NA≥0.65；

平场消色差物镜100X，数值孔径：NA≥1.25；

物镜转换器：6位物镜转盘，一体化设计，增强光路稳定；国际标准的M27物镜接口，具有齐焦功能。

7.聚光镜：非摆动式高分辨率多功能聚光镜：NA≥0.9/1.25。在5X物镜观察下，无需摆动操作；带科勒照明调整后锁定装置。
石蜡切片机

切片厚度：1-60μm可调

修块模式≥2种，修块厚度10μm和30μm
手动切片模式≥2种，半刀模式和全手轮旋转模式
水平进样幅度：24mm
垂直样品进程：70mm
静音样品回缩：40μm
手轮为弹簧原理平衡系统，手轮平滑，减轻用户的疲劳
二合一刀架可以同时适用于宽刀片和窄刀片
带0位的样本定位系统，可X/Y轴调节，8度水平定位样本
废屑槽可拆卸，具有抗静电功能和磁力吸附功能，方便清洁废屑
刀架带有护手，确保操作者安全
具备刀架三点锁定及侧向移动功能，可充分利用刀片全长
手轮有2个独立的安全锁定系统
包埋盒打号机

采用纯激光打印技术，无需任何打印耗材(色带、墨盒等)

可同台机器、同时打印底盖一体、无盖包埋盒
4个加料槽，可自动批量打印，也可手工选槽不同颜色按需打印
高通量加载，标配4槽加载，每槽可预装至少40个包埋盒，机器自动选槽加载，换槽期间不间断运行。
透明观察窗，方便观察打印过程，随时添加包埋盒进行特殊打印
横向导轨收集装置，收取包埋盒更加方便
正面配备一键启动按钮
机器体积小于579mm*282mm*465mm，重量小于30KG，可平稳放置于取材台旁
可打印35°、45°角包埋盒，零边距打印
可打印各种符号，字符和汉字、二维码等
长期提供预先装填好的底盖一体胶带装包埋盒条，保证打印质量。
打印速度约2.5秒/个（单条信息）、4-6秒/个（多条信息）
兼容实验室及医院所有信息及操作系统
可打印各种字体汉字（黑体、宋体、雅黑等）、可自由实现多极灰度打印
打印软件可实现批量打印和单独打印。打印软件可自定义打印字段名称。打印软件包含的打印可变字段数不少于6个。
打印出来的二维码尺寸不小于6x6毫米。
机器保养方便，无需经常清洗
