尿流动力学检测分析仪

尿动力主机

1.1尿动力主机，具体独立的电源开关，无线蓝牙模块，无线灌注泵模块，重力传感器接口，尿道牵引接口，蓝牙指示灯标识。

1.2具有隔离稳定电源供电保护功能，输入100V~240V，输出+12V。

2.压力传感器

2.1压力传感器与电脑工作站之间蓝牙无线传输数据，患者可以随身携带，可以自由走动，动态监测。

2.2通道数4个。

2.3测定范围-50~200cmH20精度±2%

2.4提供双模式测压功能，具有气体传导测压及水传导测压2种传感器。

3.尿流率传感器

3.1蓝牙无线尿液流量计，数据通过无线技术传输到工作站中

3.2传感器类型：称重式，表面具有防水涂层，内嵌锂电池供电，同时具有外接电源供电及充电装置

3.3尿流量测定范围0~1200ml，精度±2%

3.4尿流率测定范围0~50ml/min

肌电图系统

4.1携带式蓝牙无线EMG测量装置，数据通过无线技术传输到工作站中，患者可以随身携带，可以自由走动，动态检测EMG

4.2通道数：3个

4.3测量显示范围：-1000~1000μV，频率2~1000Hz

4.4专业盆底神经肌电检测电极

4.5系统可以根据病人情况自动检测显示肌电图信号实测值，肌电图平均值

灌注泵

5.1灌注泵与电脑工作站之间，蓝牙无线控制

5.2具有重量传感器计量功能，并实时自动检测和修正数字滚轴式水泵的灌注量

5.3数字式灌注泵，主机上具有一键式开关灌注泵功能电脑控制，可以实时调节灌注速度

5.4灌注速度范围5~140ml/min（可以实时调节）

5.5灌注量0~1000ml,可以自定义灌注量，精度±2%

5.6当压力及容量超过预设值时，泵应停止运转

5.7在儿童模式时，可以自动计算出适合小儿的灌注速度，并有提示语出现。

尿道测压牵引器系统

6.1工作站蓝牙无线控制尿道测压牵引器

6.2独立式结构，五轮支架，自由移动，电脑控制，无极变速，多次牵拉可计算出平均值

6.3牵引速度0.5~3mm/s，到达顶端自动停止

6.4可用长度300mm
6.5回位速度≥20mm/s
6.6尿道测压具有恒压灌注装置及限流灌注系统
