输血科血栓弹力图采购技术参数
1.设备构成：操作电脑、显示屏和分析部一体构成，直接在一体机上触屏操作（支持戴手套操作），不用另外配置电脑。
2.安装要求：仪器对安装环境适应性强，无需用水平仪等装置调整仪器至水平状态。可安装在推车上做为移动床边机使用。
3.检测原理：粘度检测法。
4.测定项目：Kaolin、血小板-AA、血小板-ADP、HEP、R-Kaolin、FIB。
5.通道数量：同一主机上至少具有四个及以上的检测通道。
6.样本要求：全血、PRP、PPP。
7.最小样本量：340 uL。
8.样本孵育：自带温度可调式样本预处理孵育位，分析前将样本孵育到设定温度，不需要另外采用温箱孵育。
9.样本孵育位：至少有四个样本预处理孵育位。
10.条码：内置条码扫描仪。
11.电源标准：100  ̴240V 50/60Hz。
12.工作噪声：小于60dB。
13.连接方式：能支持USB、WIFI、有线等多种联网方式。整机可直接连接打印机、键盘、鼠标等。能支持LIS系统双向通讯连接。
14.报告参数：能提供R、K、Angle(α)、MA、ACT、CI、A10等主要参数。
15.通道差: R、Angle、MA值CV≤10%; K值CV≤15%。
16.报告模式：数据＋图形。
17.质控品：具备原厂单独注册的质控品。

