包一ICU输血输液加压泵要求及参数
1、双通道可在不同压力值下同时工作，互不影响。
2、加压仪压力范围10-300mmHg，压力值步进≤6mmHg。
3、产品实时显示输出压强，指示当前产品在加压袋内产生的压强，示数误差≤±4mmHg；
4、加压仪具有多重保护报警功能，过压能能紧急放气，并且有过压报警提醒声音和屏幕显示。
5、当其中一通道处于超压提示状态时，另一通道会暂时停止充气，解除报警后，另一通道持续工作；加压仪两通道同时超压，一通道发出声光报警，另一通道停止充气，解除报警后，另一通道发出报警。
6、加压仪泄压时，应能在20s内使500mL规格加压袋内压强降低到≤20mmHg；
7、加压仪在进行充气和保压过程，可以通过“放气”按键，实现紧急放气功能。
[bookmark: _GoBack]8、加压袋具有独立的机械压力柱，随着压力值而改变，用于机械压力监测与防护。
9、加压袋与主机使用插拔式非螺纹接头，电源线与主机使用插拔式非一体连接方式，方便操作。
10、加压仪额定输入电流≤50VA。

包二 麻醉复苏室温毯机要求及参数
1、智能加温。
2、温度可控，可调。
