便携式快速实时荧光定量PCR仪技术参数及要求

1.一步法快速检测，5分钟加样，30分钟出结果。

2.样本容量：≧16×0.2ml离心管（5-100μl）,适应常规0.2ml8联管及单管。

3.反应灵敏度：10-1010Copies/ml。

4.荧光染料：F1：FAM、SYBR GreenⅠ；F2：HEX、VIC、JOE、TET、YELLOW；F3:ROX；F4：CY5

5.通道数：标配四通道，开放式检测试剂耗材（通用常规PCR项目）。

6.热盖温度范围：30-110℃，温控范围	：30-100℃，均匀性：≤±0.2℃，温控精度：≤±0.1℃，升温速率：≥8℃/s(MAX