靶控泵参数

性能参数：

1、具备除颤防护功能，在使用除颤仪的过程中，不影响正常输液给药及精准度，满足ICU和抢救环境使用。

2、符合公路车辆原则95/54/EG的抗颠簸及干扰度，具备救护车、直升机环境下使用的适航证，可直接使用车载或机载电源，需提供适航证和装机案例。

3、体积小巧，重量轻，便于携带和转运。

4、注射总量设置范围：0.1～9000 ml，以0.01 ml递增

5、速率范围：0.1～800 ml/h，以0.01 ml递增

6、输液精度≤±3%

7、快推“bolus”速率1～1800 ml/h,并同步显示给入的“bolus”量和血浆浓度，靶器官浓度

8、快推速率可调，快推“bolus”手动执行，也可以预设“bolus”量1～100 ml，自动给入

9、体重剂量模式及其他：ml/kg/min，mg/ml，IU/ml，mmol/ml等

10、全信息显示所有详细的运行及报警信息

10.1报警信息显示：以声、光及明确的闪动符号报警

10.2提示报警：开机后2 min未运行，则提示报警，避免遗漏操作

10.3预报警：在注射器排空前3 min报警，以便准备更换注射器或拔针

10.4完成报警：在预置输液量完成后报警

10.5排空报警：在注射器排空时报警

10.6低电池报警：电池用完前30 min时预报警

10.7阻塞报警：压力域值可调

10.8在剂量发生错误时的报警：如果因为设备发生故障而导致剂量错误，泵会自动关闭

11、自动识别注射器：自动识别各种进口和国产的2 ml、5 ml、10 ml、20 ml、30 ml、50 ml或60 ml标准注射器

12、靶控功能：TCI注射最大速率：1200ml/h

TCI靶控的药品种类: 丙泊酚和瑞芬太尼

注射模式: 靶控血浆或靶控效应室

TCI实现快推功能: 可以

13、电池可充电，工作时间≥6小时

14、有数据锁防止输液参数被意外修改

15、动态压力监测：动态监测并显示输液泵管、注射器管路中的压力。压力阈值可调。

16、不中断输液能更改速率，具有数据锁功能，防止意外更改。

17、主机与电源线插头采用防水保护设计，防止液体渗漏造成设备短路。

18、多个泵可任意叠加组合成多通道输液泵、混合输注泵，无需任何辅助工具和装置即可快速固定和拆卸。

19、设备供电采用低电压模式，电压≤24V，保证插拔时电源安全。