高端经颅多普勒血流分析仪技术参数配置

硬件要求：

1、便携一体式主机、触摸屏操作

2、1.6MHz原装进口手持探头、4MHz原装进口手持探头

3、中心频率为1.6MHz探头最大工作距离325mm（提供检验报告）

4、FFT采样率64、128、256、512、1024

5、配备30键以上的有线“三防”小键盘，并至少具有4个自定义键

软件要求：

6、50mm深度时,单向最大速度量程能达到750cm/s以上,在68mm深度,采用10mm

的采样容积,速度量程可达到600cm/s以上（提供检验报告）

*7、检测参数：Vs、Vd、Vm、PI、RI、S/D、HR、SBI、HITS、TI、Dmean指数、 lindegaard指数

8、LP标识法：标识当前信号噪声处理状态

9、8000gates动态M模：无限时记录原始血流信息，任何状态下可以实现每1mm间隔的血流信息回放、测量，回放数据在任何电脑上都可以播放。

*10、快照功能：

对于异常的数据方便记录

快照频谱都可以进行栓子分析，并且可以手动添加栓子事件

快照频谱数据可以再次分析，并且可以手动标示

频谱图像可以同时进行双向参数计算、显示

11、一键报告功能，避免繁琐操作，快速完成报诊断报告

12、可以方便从病人文档中选取图谱用于幻灯演示，不需要格式转换

*13、IWM POWER PEAK实时输出与显示：血红细胞强度加权平均值IWM、能量Power以及峰值血流速度Peak连续曲线显示与输出，IWM血红细胞数量最大值、最小值与平均值定性分析与计算

14、具备DICOM3.0网络接口，可连接医院网络

15、血流动力学检查方面配备卧立位实验软件，满足神经科在焦虑症诊断及帕金森早期发现等。

16、可升级

- 专家版H-Veri双通道模式：双通道各项参数均可以独立调节，特别是两侧

速度量程独立调节，避免出现一侧频谱“倒挂”

- 国际专家版微栓子检测模式：具有微栓子的伪差自动识别功能、自动计数功

能；微栓子频谱图、纺锤波、声谱图、直方图等呈现方式

- XL2智慧型发泡实验软件：发泡实验流程的专家版语音引导、栓子自动计数、

发泡实验结果的智能分级

- 数据分析系统：同一病人、同一病种及流行病学统计分析，可生成曲线图、

直方图、饼状图、均值偏差等，同时可以EXCL输出

- 配置

- 1、便携式主机                      1台

2、手持探头1.6M Hz原装进口探头     1个

3、手持探头4.0M Hz原装进口探头     1个

4、具有“三防”功能硅胶小键盘       1个

5、鼠标                             1个

6、彩色激光打印机                   1台

7、专用电源线及接地线               2根

8、专用台车                         1台