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1、 主机部分
1.1微波输出频率：2450MHZ固态源
1.2微波输出功率：5-100W，可调。
1.3微波功率输出稳定度：±1W
1.4测温方式：杆中测温、旁开测温精度±0.2℃。对消融针无法识别、消融针温度超出限制、温度探头温度超出限制、微波外泄、系统警报（微波功率调节错误、内部发生器温度失误、电源稳定性错误、系统时钟）问题自动停止能量输出。
1.5杆温要求：微波辐射针在100W时，杆温不超过37℃。每套微波针配有测温功能。
1.6系统需为2通道发射源并配有相应的水冷却泵
2、 一次性水冷微波消融针部分
*2.1消融针外径为1.3-2.2mm，可承受使用功率≥80W
2.2消融针有高效率水冷结构，冷却水流量大于70ml/min
*2.3消融针须有大体积圆形消融范围，消融直径要求单针10分钟内大于4.5cm,短径（S）/长径（L）比值≥0.9
*2.4用于大肿瘤消融时，消融针能承受使用功率大于80W持续消融时间大于30分钟的条件。
2.5磁兼容：可以在磁共振扫描下持续工作
*2.6消融针配有一次性使用输出电缆，且电缆的驻波比≤1.3
2.7“一次性水冷微波消融针”须有单独的产品注册证，且注册证须在有效期内。
