[bookmark: _GoBack]麻醉深度检测仪技术参数
1.提供耗材清单及供货价格表 
2.麻醉深度监测：实时监测BIS指数范围100~0（从完全清醒~无脑电信号）显示实时患者镇静、催眠程度。 
3.信号质量指数（SQI）：范围0~100，实时监测记录信号质量。 
4.同屏脑电波显示功能：支持双导脑电图同屏显示，实时原始脑电波形及波形趋势描记。 
5.爆发性抑制比率（SR）：范围0～100％，实时监测记录，为过深麻醉和镇静提供定量参考数据，保证麻醉安全。
6.实时观察脑电双频谱指数的变化趋势，显示整个麻醉过程中患者镇静、催眠程度的动态变化。 
7.报警限制功能：可调设高、低限报警数值。 
8.趋势平滑率：提供三种平滑率选择，满足不同科室，不同患者状态BIS的监测要求。 
9.系统自检功能：主机、数据转换器、传感器顺序自检
10.数据导出接口：一个RS232端口，两个USB端口（A型和B型）。 
11.额肌电（EMG）及趋势图 
12.BIS波形显示、
13.自动监测阻抗功能 
14.事件标记功能 
15.快速反应时间2-6秒（直接针对每一个个体） 
16.意识恢复的临床反映水平----麻醉深度监护仪系统的BIS指数能反映皮层和皮层下电活动，能较好的预测到意识的恢复，与临床情况一致
