可调式支撑喉镜参数

可调式支撑喉镜镜鞘活动镜鞘可调节，调节手轮旋转一圈，活动镜鞘可往前联合方向调节，通过手轮旋转来调节鞘活动镜角度。

2、活动镜鞘与舌根接触部位有3.5mm凹槽，镜鞘前端微翘12度。

3、活动镜鞘调节范围0-26度，喉镜长度190mm。

4、固定镜鞘门牙处2.5mm凹槽，长度180mm。

5、可调式支撑喉镜镜手柄与可调镜鞘的角度在70°-80°﹢3

6、导光管的工作长度4×160mm，12度斜向发光。插入喉镜后，头部不应挡住喉

   镜内视线和器械通道，照度大于3500XL。

7、吸烟管前端2mm后端4mm长度175mm，插入喉镜后头部不应挡住视线和器械通道，吸烟管在工作时喉镜前端不得有烟雾。

   8、12度喉镜分辨率大于300线端，放大倍率达到2.5倍、视向角12°、视场

   角不得小于65°。

