| 高频电凝器 |  |
| --- | --- |
| 技术参数 |  |
| 1 | 适用范围：配合单极和双极附件处理组织切割和凝血 |
| 2 | 输出功率≥300W |
| *3 | 输出频率≥434KHz |
| 4 | CF型设备/防除颤器，可用于心脏类手术，可防除颤器放电 |
| 5 | 主机：具备自动调节技术，可控制所有的模式和效果。控制主机输出恒定电流，恒定功率，恒定电压；减少电容耦合及视频干扰，最大限度减少火花发生，侦测速度≥40万次每秒 |
| *6 | 显示屏：纯液晶触摸屏 |
| 7 | 系统设置：具备系统选择，维修记录，错误记录，语音选择等功能 |
| 8 | 具备病人回路电极监控器（REM）系统，降低负极板烫伤风险 |
| 8.1 | 监测阻抗范围：5-135欧姆，访问电流<100μA， |
| 8.2 | 当监测到接触电阻较初始电阻增大40%（以较小值为准）时，REM报警系统启动，同时高频电刀输出停止。 |
| 9 | 单极切割模式≥二种：纯切，混切 |
| 9.1 | 纯切：功率1-300W 峰值电压≤1300V |
| 9.2 | 混切：功率1-200W 峰值电压≤2200V |
| 10 | 智能切割凝血模式：功率5-60W 峰值电压≤2300V |
| 10.1 | 智能单极模式功能：将止血与分离结合在一起，通过一键控制切割和凝血的分配，减慢移动速度以提高止血效果，或加快移动速度以实现快速切割效果 |
| 10.2.1 | 智能单极模式器械集切割、凝血、智能单极模式、无菌区功率调节四大功能于一体 |
| 10.2.2 | 器械上双滑块控件：通过滑动控件，在无菌区调整模式和功率输出 |
| 11 | 单极凝血模式≥三种：软凝，电灼，喷凝 |
| 11.1 | 软凝：功率1-120W 峰值电压≤300V |
| 11.2 | 电灼：功率1-120W 峰值电压≤3600V |
| 11.3 | 喷凝：功率1-120W 峰值电压≤4000V |
| 11.4 | 双路输出电灼：功率1-120W 峰值电压≤3600V |
| 11.5 | 双路输出喷凝血：功率1-120W 峰值电压≤4000V |
| *12 | 普通双极模式≥三种：精确，标准，宏 |
| 12.1 | 精确：功率1-70W 峰值电压≤300V |
| 12.2 | 标准：功率1-70W 峰值电压≤450V |
| 12.3 | 宏：功率1-70W 峰值电压≤550V |
| 13 | 能量平台双极模式≥三种：低，中，高 |
| 13.1 | 低：功率1-15W 峰值电压≤150V |
| 13.2 | 中：功率16-40W 峰值电压≤280V |
| 13.3 | 高：功率45-95W 峰值电压≤500V |
| 14 | 精确模式、标准模式和宏模式与低模式、中模式、高模式是不一致的；每一个双极模式和效果都有它的独特输出。 |
| 15 | 演示模式：具备演示模式功能，方便教学或检修 |
| 16 | 排烟系统：具备排烟系统连接功能 |
| 17 | 心电图（EKG）消隐功能：提供互连线插口，用于向心电图设备发送信号。 |
| 18 | USB连接：对设备进行维修操作 |
| 配置要求 |  |
| 1 | 主机一套 |
| 2 | 单极脚踏开关一只 |
| 3 | 双极脚踏开关一只 |
| 4 | 负极板导线50根 |