	高频电凝器

	[bookmark: _GoBack]技术参数

	1
	适用范围：配合单极和双极附件处理组织切割和凝血

	2
	输出功率≥300W

	*3
	输出频率≥434KHz

	4
	CF型设备/防除颤器，可用于心脏类手术，可防除颤器放电

	5
	主机：具备自动调节技术，可控制所有的模式和效果。控制主机输出恒定电流，恒定功率，恒定电压；减少电容耦合及视频干扰，最大限度减少火花发生，侦测速度≥40万次每秒

	*6
	显示屏：纯液晶触摸屏

	7
	系统设置：具备系统选择，维修记录，错误记录，语音选择等功能

	8
	具备病人回路电极监控器（REM）系统，降低负极板烫伤风险

	8.1
	监测阻抗范围：5-135欧姆，访问电流<100μA，

	8.2
	当监测到接触电阻较初始电阻增大40%（以较小值为准）时，REM报警系统启动，同时高频电刀输出停止。

	9
	单极切割模式≥二种：纯切，混切

	9.1
	纯切：功率1-300W    峰值电压≤1300V

	9.2
	混切：功率1-200W    峰值电压≤2200V

	10
	智能切割凝血模式：功率5-60W    峰值电压≤2300V

	10.1
	智能单极模式功能：将止血与分离结合在一起，通过一键控制切割和凝血的分配，减慢移动速度以提高止血效果，或加快移动速度以实现快速切割效果

	10.2.1
	智能单极模式器械集切割、凝血、智能单极模式、无菌区功率调节四大功能于一体

	10.2.2
	器械上双滑块控件：通过滑动控件，在无菌区调整模式和功率输出

	11
	单极凝血模式≥三种：软凝，电灼，喷凝

	11.1
	软凝：功率1-120W    峰值电压≤300V

	11.2
	电灼：功率1-120W    峰值电压≤3600V

	11.3
	喷凝：功率1-120W    峰值电压≤4000V

	11.4
	双路输出电灼：功率1-120W    峰值电压≤3600V

	11.5
	双路输出喷凝血：功率1-120W    峰值电压≤4000V

	*12
	普通双极模式≥三种：精确，标准，宏

	12.1
	精确：功率1-70W    峰值电压≤300V

	12.2
	标准：功率1-70W    峰值电压≤450V

	12.3
	宏：功率1-70W    峰值电压≤550V

	13
	能量平台双极模式≥三种：低，中，高

	13.1
	低：功率1-15W    峰值电压≤150V

	13.2
	中：功率16-40W   峰值电压≤280V

	13.3
	高：功率45-95W    峰值电压≤500V

	14
	精确模式、标准模式和宏模式与低模式、中模式、高模式是不一致的；每一个双极模式和效果都有它的独特输出。

	15
	演示模式：具备演示模式功能，方便教学或检修

	16
	排烟系统：具备排烟系统连接功能

	17
	心电图（EKG）消隐功能：提供互连线插口，用于向心电图设备发送信号。

	18
	USB连接：对设备进行维修操作

	配置要求

	1
	主机一套
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	单极脚踏开关一只

	3
	双极脚踏开关一只

	4
	负极板导线50根

	
	

	
	



