生物刺激反馈仪
（一）硬件参数：
1. 独立4通道设备。
2. AD采样率：≥8192 Hz
3. AD采样位数：16
4. 刺激强度：0-100mA
5.刺激频率：0.5-999Hz
6.脉冲宽度：10μs～1000μs
7. 上升下降时间：0-10s
8. 内置放大器带宽：20Hz～500Hz(-3dB) 
9. 内置放大器测量范围：1-999μV（r.m.s）
10. 内置放大器最高分辨率：≤2μV(r.m.s) 
11. 内置放大器输入噪声：＜1μV（r.m.s）
12. 刺激波形：双相平衡波
13. 彩色液晶触摸屏
14. 物理调节：外置电流调节旋钮
（二）软件参数：
1. 内置嵌入式软件：具有功能康复、基础康复和评估反馈三大工作模块，且可根据患者需求编辑个性化治疗方案；
2.内置多种治疗方案，包括：垂腕、垂足、吞咽、肩关节半脱位、促醒、镇痛等方案，可自定义治疗方案并可储存；
3.具有神经肌肉电刺激功能（Neuromuscular Electrical Stimulation, NMES）；
4.具有肌电触发电刺激功能（EMG Trigger Stim,ETS）；强化正反馈，根据肌电信号实时改变电刺激强度，肌电值越大，电流强度也越大；强调患者的主观运动，并提供积极、正向的反馈，帮助患者最大限度的恢复运动功能；
[bookmark: _GoBack]*5.具有对侧控制性功能电刺激功能（CCFES）：CCFES以健侧肌电信号控制患侧进行对称性运动，提供双侧的皮质驱动，重塑中枢；促进患者主动再学习，恢复其对患侧的控制能力，激发患者康复的信心；
6.神经肌肉电刺激方案可实现多人，多通道，多方案，随时开始。
7.具有时序模式和独立刺激模式可选，提供全面的康复治疗方案。
*8.可编辑个性化治疗方案，自定义临床方案刺激时间、间歇时间、波升时间、波降时间、刺激频率、脉宽可调，且推荐临床常用的治疗参数；提供常规刺激、载波调制和变频电刺激三种刺激形式选择，方案通道可自定义。
9.具备表面肌电评估功能，实时评估患者肌力情况，可出具评估报告，评估报告可存储及导出。
*10.具备多媒体生物反馈训练功能，5大类动画反馈：可进行肌力放松、增强、耐力、协调、精准训练；
