智能康复训练系统（床边）
技术参数
1、电机动力系统运动时有力且平稳，患者训练时安全有保证，设备的各项功能指标都能正确运行。
2、具有患者从完全被动训练阶段到主动和被动训练相交叉的助力训练阶段到完全的主动训练阶段到初期主动力量训练阶段的患者康复过程。
3、彩色液晶触摸屏≥10寸，控制面板一目了然，医务工作者能轻松掌握。
*4、系统具有六种针对性的训练模式等
(1)、神经模式：连续旋转运动的训练模式；
(2) 、骨科模式：定位的角度往复训练模式；
(3)、 心肺模式：完全的主动运动训练模式；
(4)、 反馈模式：建立协调性的训练模式；
(5)、 被动模式：强化训练力度的训练模式；
(6) 、游戏模式：提高训练者的兴趣，使其在游戏中训练热情和耐力的模式。
*5、具有四种患者训练安全保护功能：
（1） 声控保护：声控等级0-50级，患者锻炼发生不适时，可以通过声音控制使机器停止运转，避免意外发生，保证了患者的安全。
（2）磁控保护：设置了磁控开关，磁控开关脱落机器即停止运转，保证了患者的安全。
（3）靶心率保护：全程靶心率保护，实时监测患者训练时的心率情况
（4）痉挛保护：患者发生痉挛时机器停止运转并反转，防止意外的发生。且痉挛敏感等级、声控敏感等级和靶心率目标数值均可调。
6、定时范围：2～120min；
7、速度显示范围：0-99r/min±10%；
8、角度设定范围：0-330度±5；
9、阻力设定等级：1-20；
10、阻力力矩：0-20Nm；
11、心率设定范围：0-150
12、能够实时显示患者主动做功情况。
[bookmark: _GoBack]13、能根据患者情况训练单元可高低调节，显示屏幕0-90度可调。
