过氧化氢低温等离子灭菌器技术参数

| 1.1 | 主体 |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1 | 总容积： | ≥180L |
| 1.1.2 | 腔体结构及材质： | 腔体结构为矩形，提高空间利用率，腔体材质采用优质航空铝材，厚度≥8mm，具有优越的导热性能，保证过氧化氢保持100%气态。 |
| 1.1.3 | 电极网材质 | 厚度≥2mm。 |
| 1.1.4 | 腔体温度控制探头数量 | ≥1，高精度温度探头，分辨率为0.1℃，准确检测和控制灭菌温度。 |
| 1.1.5 | 主体保温 | ≥20mm橡塑海绵，具有导热系数低、防火性能好、抗老化能力强、无毒环保和外观高档质地柔软等特点。 |
| 1.2 | 密封门 |  |
| 1.2.1 | 门数量： | 1个 |
| 1.2.2 | 材质： | 厚度≥20mm。 |
| 1.2.3 | ★门板加热功能 | 加热膜数量≥2个，门板温度维持在50±2℃，防止过氧化氢气体冷凝，影响灭菌效果。 |
| 1.2.4 | 门板温度控制探头数量 | ≥1，高精度温度探头，分辨率为0.1℃，准确检测和控制灭菌温度。 |
| 1.2.5 | 门障碍开关 | 具有门障碍开关功能，当碰触障碍开关时，门自动下降，防止夹伤操作者和夹坏物品。 |
| 1.2.6 | 脚踏开关 | 具有脚踏开门功能，当操作者双手占用时，可用脚控制门的开关。 |
| 1.3 | 管路系统 |  |
| 1.3.1 | 真空泵 | 采用真空度极高且耐H2O2腐蚀的旋片式真空泵。 |
| 1.3.2 | 真空泵相序保护器 | 设有真空泵相序保护器，防止设备供电相序变化，导致真空泵反转向灭菌室反油。 |
| 1.3.3 | 抽空控制阀 | 采用高真空挡板电磁阀控制抽空管路，泄漏率＜1.3×10-7Pa*L*S-1。 |
| 1.3.4 | 管路材质 | 采用304不锈钢卫生级管路和卫生级卡箍连接 |
| 1.3.5 | 过氧化氢提纯功能 | 具有过氧化氢提纯功能，过氧化氢提纯后浓度大于95%，省级以上检测机构出具的检测报告。 |
| 1.3.6 | ★压力传感器数量 | 产品设置压力传感器数量≥3个，其中检测内室压力传感器≥2个，提纯器和灭菌内室压力传感器独立设置。 |
| 1.3.7 | 灭菌内室压力传感器1 | 测量范围0~2700Pa，精度0.25%。 |
| 1.3.8 | 灭菌内室压力传感器2 | 测量范围0~101KPa。 |
| 1.3.9 | 提纯压力传感器 | 压力测量范围0~25000Pa，精度0.25%。 |
| 1.3.10 | 油雾过滤器 | 产品具有排气油雾过滤系统，该系统能够回收油雾，避免油雾进入空气中，并通过泵吸力，使泵油回流到泵内重复使用减少油耗。 |
| 1.3.11 | 过氧化氢过滤器 | 产品具有排气过氧化氢气体过滤系统，周围空气中过氧化氢浓度＜0.6mg/m3,并提供省级以上检测机构出具的检测报告。 |
| 1.3.12 | 空气过滤器 | 过滤精度小于等于0.22μm。 |
| 1.4 | 控制系统 |  |
| 1.4.1 | 显示屏： | 彩色触摸屏,触摸屏可分辨率为640*480。 |
| 1.4.2 | 打印机 | 微型热敏打印机，打印记录保存5年以上,通讯速率≥19.2Kbps。 |
| 1.4.3 | 显示屏显示内容： | 温度，压力，时间，循环模式，过程阶段、原理图、胶囊使用数量和报警信息等，并提供实际显示屏界面照片。 |
| 1.4.4 | 打印记录内容： | 能够打印记录：程序名称、灭菌日期、灭菌锅次、灭菌起始结束时间和灭菌过程的压力、温度、阶段时间、电源功率和结束状态等信息，并提供打印样品； |
| 1.5 | 程序系统 |  |
| 1.5.1 | ★程序设置： | 根据灭菌物品特点，设置多个灭菌程序，具有对医疗器械的表面、管腔的灭菌程序和软式内镜的灭菌程序 |
| 1.5.2 | 程序运行时间: | 全循环≤60分钟；软镜循环≤45分钟；快速循环≤30分钟。 |
| 1.5.3 | 倒计时显示 | 具有倒计时显示功能，可根据装载情况自动调整剩余时间，能够使操作者更加合理的安排工作时间。 |
| 1.6 | 整体参数 |  |
| 1.6.1 | 装载方式： | 不锈钢篮筐装载灭菌物品，装载量大，空间使用率高 |
| 1.6.2 | 腔体尺寸： | 矩形柜体，有效容积大。 |
| 1.6.3 | 设备功率： | ≤5kVA |
| 1.6.4 | 操作高度 | ≤900mm，操作高度降低，方便女护士的操作。 |
| 1.7 | 性能指标 |  |
| 1.7.1 | 电磁兼容检测 | 提供省级以上检测机构电磁兼容检测报告； |
| 1.7.2 | 毒理学检测 | 灭菌后对细胞无毒性，确保对病员及操作人员无残留危害，提供省级以上检测机构检测报告； |
| 1.7.3 | 理化性检测 | 灭菌后对金属器械的腐蚀率R（mm/a）≤0.0100，对金属器械基本无腐蚀。需提供省级以上检测机构检测报告。（检测运行150锅次） |
| 1.8 | 资质证明 |  |
| 1.8.1 | 卫生安全评价报告 | 提供卫生安全评价报告； |
| 2 | 标准配置 |  |
| 2.1 | 主机 | 1台 |
| 2.2 | 不锈钢篮筐 | 2个 |
| 2.3 | 过氧化氢过器 | 1个 |
| 2.4 | 真空泵油 | 2升 |
| 2.5 | 漏斗 | 1个 |
| 2.6 | 打印纸 | 1卷 |
| 2.7 | 生物指示剂 | 15支 |
| 2.8 | 化学指示卡 | 100条 |
| 2.9 | 过氧化氢卡匣 | 5个 |