过氧化氢低温等离子灭菌器技术参数
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	主体

	1.1.1
	总容积：
	≥180L      

	1.1.2
	腔体结构及材质：
	腔体结构为矩形，提高空间利用率，腔体材质采用优质航空铝材，厚度≥8mm，具有优越的导热性能，保证过氧化氢保持100%气态。

	1.1.3
	电极网材质
	厚度≥2mm。

	1.1.4
	腔体温度控制探头数量
	≥1，高精度温度探头，分辨率为0.1℃，准确检测和控制灭菌温度。

	1.1.5
	主体保温
	≥20mm橡塑海绵，具有导热系数低、防火性能好、抗老化能力强、无毒环保和外观高档质地柔软等特点。

	1.2
	密封门

	1.2.1
	门数量：
	1个

	1.2.2
	材质：
	厚度≥20mm。

	1.2.3
	★门板加热功能
	加热膜数量≥2个，门板温度维持在50±2℃，防止过氧化氢气体冷凝，影响灭菌效果。

	1.2.4
	门板温度控制探头数量
	≥1，高精度温度探头，分辨率为0.1℃，准确检测和控制灭菌温度。

	1.2.5
	门障碍开关
	具有门障碍开关功能，当碰触障碍开关时，门自动下降，防止夹伤操作者和夹坏物品。

	1.2.6
	脚踏开关
	具有脚踏开门功能，当操作者双手占用时，可用脚控制门的开关。

	1.3
	管路系统
	

	1.3.1
	真空泵
	采用真空度极高且耐H2O2腐蚀的旋片式真空泵。

	1.3.2
	真空泵相序保护器
	设有真空泵相序保护器，防止设备供电相序变化，导致真空泵反转向灭菌室反油。

	1.3.3
	抽空控制阀
	采用高真空挡板电磁阀控制抽空管路，泄漏率＜1.3×10-7Pa*L*S-1。

	1.3.4
	管路材质
	采用304不锈钢卫生级管路和卫生级卡箍连接

	1.3.5
	过氧化氢提纯功能
	具有过氧化氢提纯功能，过氧化氢提纯后浓度大于95%，省级以上检测机构出具的检测报告。

	1.3.6
	★压力传感器数量
	产品设置压力传感器数量≥3个，其中检测内室压力传感器≥2个，提纯器和灭菌内室压力传感器独立设置。

	1.3.7
	灭菌内室压力传感器1
	测量范围0~2700Pa，精度0.25%。

	1.3.8
	灭菌内室压力传感器2
	测量范围0~101KPa。

	1.3.9
	提纯压力传感器
	压力测量范围0~25000Pa，精度0.25%。

	1.3.10
	油雾过滤器
	产品具有排气油雾过滤系统，该系统能够回收油雾，避免油雾进入空气中，并通过泵吸力，使泵油回流到泵内重复使用减少油耗。

	1.3.11
	过氧化氢过滤器
	产品具有排气过氧化氢气体过滤系统，周围空气中过氧化氢浓度＜0.6mg/m3,并提供省级以上检测机构出具的检测报告。

	1.3.12
	空气过滤器
	过滤精度小于等于0.22μm。

	1.4
	控制系统
	

	1.4.1
	显示屏：
	彩色触摸屏,触摸屏可分辨率为640*480。

	1.4.2
	打印机
	微型热敏打印机，打印记录保存5年以上,通讯速率≥19.2Kbps。

	1.4.3
	显示屏显示内容：
	温度，压力，时间，循环模式，过程阶段、原理图、胶囊使用数量和报警信息等，并提供实际显示屏界面照片。

	1.4.4
	打印记录内容：
	能够打印记录：程序名称、灭菌日期、灭菌锅次、灭菌起始结束时间和灭菌过程的压力、温度、阶段时间、电源功率和结束状态等信息，并提供打印样品；

	1.5
	程序系统
	

	1.5.1
	★程序设置：
	根据灭菌物品特点，设置多个灭菌程序，具有对医疗器械的表面、管腔的灭菌程序和软式内镜的灭菌程序

	1.5.2
	程序运行时间:
	全循环≤60分钟；软镜循环≤45分钟；快速循环≤30分钟。

	1.5.3
	倒计时显示
	具有倒计时显示功能，可根据装载情况自动调整剩余时间，能够使操作者更加合理的安排工作时间。

	1.6
	整体参数
	

	1.6.1
	装载方式：
	不锈钢篮筐装载灭菌物品，装载量大，空间使用率高

	1.6.2
	腔体尺寸：
	矩形柜体，有效容积大。

	1.6.3
	设备功率：
	≤5kVA

	1.6.4
	操作高度
	≤900mm，操作高度降低，方便女护士的操作。

	1.7
	性能指标
	

	1.7.1
	电磁兼容检测
	提供省级以上检测机构电磁兼容检测报告；

	1.7.2
	毒理学检测
	灭菌后对细胞无毒性，确保对病员及操作人员无残留危害，提供省级以上检测机构检测报告；

	1.7.3
	理化性检测
	灭菌后对金属器械的腐蚀率R（mm/a）≤0.0100，对金属器械基本无腐蚀。需提供省级以上检测机构检测报告。（检测运行150锅次）

	1.8
	资质证明
	

	1.8.1
	卫生安全评价报告
	提供卫生安全评价报告；

	2
	标准配置
	

	2.1
	主机
	1台

	2.2
	不锈钢篮筐
	2个

	2.3
	过氧化氢过器
	1个

	2.4
	真空泵油
	2升

	2.5
	漏斗
	1个

	2.6
	打印纸 
	1卷

	2.7 
	生物指示剂
	15支

	2.8
	化学指示卡
	100条

	2.9
	过氧化氢卡匣
	5个



