主要技术参数

1、能够全方位的满足医院消毒供应室、制药企业以及动物实验室等的消毒灭菌需求，并且产品的设计按照最新的行业规范及产品标准进行设计、制造；容器的设计、制造符合GB/T 150.1～150.4-2011《压力容器》及TSG 21-2016《固定式压力容器安全技术监察规程》的要求，产品设计符合YY/T 0084.2-2009《矩形压力蒸汽灭菌器主要受压元件强度计算及其有关规定》及GB 8599-2008 《大型蒸汽灭菌器技术要求 自动控制型》的要求。

2、脉动真空压力蒸汽灭菌器的设计和加工完全符合中国新版GMP标准，可满足美国FDA、欧盟GMP规范要求。

3、承压主体坚固可靠、经久耐用

4、严格规范的加工过程

前封板、柜门、门卡条等主要加工零部件全部保证加工的规范一致性；内室筒体确保焊缝质量；严格的焊接工艺保证和时效处理，保证灭菌器的主体质量可靠。

5、多重安全保障的密封门

● 密封门采用垂直升降气压密封结构

● 密封胶条采用圆形空心结构

● 压力容器柜门采用安全连锁装置

● 双门互锁保护装置

6、节能降噪

● 节水降噪装置，低水耗，低噪音

● 密封门和管路均有保温措施，减少散热，降低空调负载

7、控制系统

●配置元件选用国际知名品牌，确保整机的先进性和长期无故障运行。

● 记录控制器：独立于主控制器的记录控制器，用于实时监控灭菌过程，独立采集记录温度，保证主控制系统安全有效运行。

● 程序选择：预置多套程序，满足用户不同灭菌工艺需求。

● 安全友好的显示界面

● 3级用户权限管理系统，规范用户管理

● 智能故障报警和信息提示

● 网络化：高速网络接口，方便接入信息追溯系统

| 名称 技术参数 | 脉动真空压力蒸汽灭菌器 |
| --- | --- |
| 容积 | 0.8m3 |
| 设计压力 | -0.1/0.25MPa |
| 设计温度 | 150℃ |
| 最低/最高工作压力 | -0.1/0.23MPa |
| 最高工作温度 | 136℃ |
| 极限真空度 | -0.097MPa |
| 灭菌周期 | 约45分钟 |
| 压缩空气源压力 | 0.5～0.7MPa |
| 水源压力 | 0.15～0.6MPa |
| 温度传感器测量误差 | ≤±1℃（0.3℃＋0.005×测量值） |
| 压力传感器测量精度 | ±0.3%FS |
| 密封门 | 采用压缩空气密封结构 |
| 空气排出量 | ＞99%(脉动3次以上) |
| 控制电源 | 单相，AC 220V/50Hz,0.5kW |
| 动力电源 | 三相，AC 380V/50Hz,3kW |
| 容器类别 | Ⅰ类 |
| 灭菌室尺寸（长×宽×高） | 1740㎜×680㎜×680㎜/0.8m³ |
| 外形尺寸（长×宽×高） | 2100mm×1200mm×1900㎜ |
| 内车尺寸（长×宽×高） | 1700mm×630mm×570㎜ |