主要技术参数
1、能够全方位的满足医院消毒供应室、制药企业以及动物实验室等的消毒灭菌需求，并且产品的设计按照最新的行业规范及产品标准进行设计、制造；容器的设计、制造符合GB/T 150.1～150.4-2011《压力容器》及TSG 21-2016《固定式压力容器安全技术监察规程》的要求，产品设计符合YY/T 0084.2-2009《矩形压力蒸汽灭菌器主要受压元件强度计算及其有关规定》及GB 8599-2008 《大型蒸汽灭菌器技术要求 自动控制型》的要求。
2、脉动真空压力蒸汽灭菌器的设计和加工完全符合中国新版GMP标准，可满足美国FDA、欧盟GMP规范要求。
3、承压主体坚固可靠、经久耐用
4、严格规范的加工过程
前封板、柜门、门卡条等主要加工零部件全部保证加工的规范一致性；内室筒体确保焊缝质量；严格的焊接工艺保证和时效处理，保证灭菌器的主体质量可靠。
5、多重安全保障的密封门
● 密封门采用垂直升降气压密封结构          
● 密封胶条采用圆形空心结构      
● 压力容器柜门采用安全连锁装置    
● 双门互锁保护装置
6、节能降噪
● 节水降噪装置，低水耗，低噪音       
● 密封门和管路均有保温措施，减少散热，降低空调负载
7、控制系统
●配置元件选用国际知名品牌，确保整机的先进性和长期无故障运行。
● 记录控制器：独立于主控制器的记录控制器，用于实时监控灭菌过程，独立采集记录温度，保证主控制系统安全有效运行。
● 程序选择：预置多套程序，满足用户不同灭菌工艺需求。
● 安全友好的显示界面
● 3级用户权限管理系统，规范用户管理
● 智能故障报警和信息提示
● 网络化：高速网络接口，方便接入信息追溯系统

	
 名称 
技术参数
	脉动真空压力蒸汽灭菌器

	容积
	0.8m3

	设计压力
	-0.1/0.25MPa

	设计温度
	150℃

	最低/最高工作压力
	-0.1/0.23MPa

	最高工作温度
	136℃

	极限真空度
	-0.097MPa

	灭菌周期
	约45分钟

	压缩空气源压力
	0.5～0.7MPa

	水源压力
	0.15～0.6MPa

	温度传感器测量误差
	≤±1℃（0.3℃＋0.005×测量值）

	[bookmark: _GoBack]压力传感器测量精度
	±0.3%FS

	密封门
	采用压缩空气密封结构

	空气排出量
	＞99%(脉动3次以上)

	控制电源
	单相，AC 220V/50Hz,0.5kW

	动力电源
	三相，AC 380V/50Hz,3kW

	容器类别
	Ⅰ类

	灭菌室尺寸（长×宽×高）
	1740㎜×680㎜×680㎜/0.8m³

	外形尺寸（长×宽×高）
	2100mm×1200mm×1900㎜

	内车尺寸（长×宽×高）
	1700mm×630mm×570㎜



