超声骨密度仪

主要技术参数：

- 测量方式:无辐射，适合于各种人群检测（婴幼儿，儿童，孕妇，成人及老人）检测年龄范围0-100岁。检查程序全自动，测量骨传播声速（SOS)，骨质指数（BQI），T值，Z值等数据。专业自主研发软件，可提供软件著权证书。

- 测量部位：桡骨，胫骨双部位测量

- 探头：手持式宽频聚焦探头，阵列多发多收，高精度，自动屏蔽消除软组织干扰，确保检测的数据准确性和重复性。

- 平行度角度提示软件：实时可视探头与皮肤接触状态、探头与骨骼平行度，软件页面自动显示探头当前的角度位置，提示修正角度，便于快速矫正检测手法，提高检测效率。

- 在检测婴幼儿时，检测界面可显示动画，有效转移婴幼儿注意力，帮助医生快速，准确的完成检测。

- *双探头配置：

- 1.00MHZ宽频探头,误差范围±15%。

- 1.25MHZ Mini小探头，误差范围±15%。

- 骨声速（SOS）测量范围；2100-4800m/s

- 随机提供校正模块测试，USB连接PC接口。

- 超声速度SOS误差≤±2%，

超声速度SOS精度≤0.3%，

超声速度SOS测量重复性≤1%，

- 测量范围：婴幼儿（0-3岁），儿童（0-20岁），成人/老人（20-100岁），全自动分析得出结果；

- 检测速度：单次测量≤10秒，重复精确测量≤30秒，完成快速度检测。

- 计算参数齐全：

成人：T值、Z值、同龄比、成人比、骨骼的生理年龄（PAB）、 预期发生骨质疏松的年龄（EOA)、相对骨折风险（RRF)，骨强度指数（BQI)

儿童：Z值、骨骼的生理年龄（PAB)、身高预测、肥胖度、BMI指数

- 病例数据库管理系统，自动记录、查询、分类、备份等，快速方便查找；测量结果可导出成EXCEL格式，便于医生进行数据统计和分析。

- 可自定义显示报告内容，包括显示医院LOGO，选择隐藏部分参数等。

- 多接口支持：Dicom接口（PACS）、身份证信息读取接口、数据库视图接口、本地文件接口、Web Service接口和微信扫码获取报告接口。

- 支持微信扫码自助下载打印报告。

- 完整的互联网功能和通信协议，方便接入医院的联网系统及专家远程会诊。

- 设置日期，时间，输入受检测者姓名，年龄，性别和检测部位；

- 电气安全性能符合：GB9706.1-2007，GB9706.9-2008的要求；

- * 符合超声骨密度仪国家最新标准：YY/T0774-2019；

- 符合CMD ISO9001及ISO13485质量体系要求；

- 符合电磁兼容性能：YY0505-2012的要求；

- 符合环境试验：GB/T14710-2009的要求；

- 专用工作台车，品牌电脑一体机，支持操作系统：Windows XP、7、8、10(全面支持微软32位/64位操作系统)