经颅磁重复电刺激仪

主要技术性能要求

产品不仅能用于中枢神经和外周神经功能的检测，也能用于精神科、神经科、康复科相关
脑神经及神经损伤性疾病的辅助治疗；(用设备的《医疗器械产品注册表》加以证明)。

2、刺激频率：0-100Hz可调;

3、冷却系统为液态内循环冷却系统；

   刺激线圈：能实现双面双向刺激；

   最大刺激强度不低于6Tesla；（提供设备的《线圈图样》和《检验报告》加以证明）

4、刺激强度1.5-6Tesla连续可调；

5、磁感应强度最大变化率：40KT-80KT；

6、脉冲上升时间：50μs±10μs

7、输出脉冲宽度：340μs±20μs（若脉冲宽度表述为双向波单边输出脉冲宽度，则应≧260μs）

8、电脑操作管理方式，能实现：硬盘储存、USB储存；专家方案、病历管理及病历打印输出；
刺激模式图形（数字）仿真、温度显示与控制保护。

9、MEP运动诱发电位模块：国际上主流传输方式：有线式双通道，具备MEP检测功能，MEP
图形、数字显示与输出：通道数不低于两通道；采样率不低于100KHz。

10、一体式可推移整机结构、可固定线圈支架。

11、具备触发输入输出通用接口。

12、单脉冲、重复脉冲、BURST、PATTEREND刺激的多种刺激模式自由调整。

13、设备生产厂家取得国际认证机构认证的ISO13485、ISO9001质量体系认证。

14、开放式的技术平台，可与国内外的主流肌电诱发电位仪、脑电图等设备兼容。

二、基本配置：

磁刺激器主机一台；

液态内循环冷却系统一套；

操作控制系统一套；

MEP运动诱发电位模块一套；
能与循环冷却系统配套的圆形或8字形刺激线圈2副；

线圈固定支架一套；

刺激定位帽20个。

