胰岛素泵技术参数

- 电池：可充电电池，市面可购买，不受专用电池限制。

- 屏幕类型：OLED屏。

- 屏幕文字颜色：彩色，更醒目，易辨识。

4、屏幕页面显示：当前日期时间、剩余电量、剩余药量、当前基础模式、当前时段基础率总量、当前时段基础率已输入量、大剂量输注提醒、报警信息、蓝牙提醒。

5、按键方式：触摸按键，防误操作，不易损坏。

6、输注准确性：输注机构误差≤±5%。

7、数据传输方式：BLE蓝牙传输，通过云端进行数据交互。

8、配套APP管理：具有独立开发的配套管理APP，必须提供软件著作权证书证明。

9、配套APP管理功能：手机APP数据同步，可与蓝牙血糖仪、CGM进行连接，对胰岛素输注、血糖、生活事件进行管理、记录、计算。

*10、记录存储：10年以上数据不丢失。

11、基础率设置方法：自动分配+个性化调节。

12、基础率方案：有多套方案使用。

13、大剂量预设功能：有，三餐时间内自动估算。

14、键盘锁功能：防止误操作，需要解锁操作。

15、报警记录及模式：可回顾报警，及报警的时间、日期。

*16、智能报警功能：储药器剩余量不足时自动报警，提示剩余单位，电量过低报警、阻塞报警。

17、防水设计：防溅水，防水性能要好。

18、安全防护设置：自动/手动屏幕锁定，大剂量安全限值，基础率安全限值。

19、输注管路：专用接口和通用接口可供选择，配有快速分离器。