设备明细

	名称
	数量
	预算金额(万元)
	参数要求

	308紫外线治疗系统
	1
	28
	见附件明细

	皮肤伍德灯
	1
	1.2
	见附件明细

	红蓝光治疗仪
	1
	9
	见附件明细


308紫外治疗系统招标参数
适用范围：适用于对皮肤病患者的紫外光照辅助治疗，可用于银屑病、白癜风等的辅助治疗。
光源材料：半导体光源
*治疗波长： UVB：308±2nm
*光功率密度：（光源出光口表面测量）UVB：≥40mW/c㎡
照射面积≥1000c㎡
光源光功率不稳定度：≤5%
治疗手柄：手持便携式
温度和温升：治疗中手柄外壳温度≤42℃
最大治疗深度≥2cm
剂量范围及方式： UVB: 0~4.5J/c㎡连续可调，调节步长为1mJ/c㎡"
定时时间：定时时间0~60min内可调
*光功率自动校准功能
：光强自行校准功能，无需手动校准
皮肤类型选择功能：具有皮肤类型选择功能
最小红斑量（MED）测试功能
：UVB治疗模式下提供MED自动测试功能
光斑面积调节功能：使用光斑调整套件可调节治疗光斑的面积大小
操作面板：触摸液晶屏和旋钮操作，屏幕尺寸≥10寸
脚踏控制功能：可使用脚踏开关控制治疗开启或停止
治疗参数存储功能：可自定义存储治疗参数并实现自动记忆
紫外治疗光的可见光指示功能：工作时具有治疗指示灯
光功率：UVB治疗手柄输出光功率≥95mW
光源定期更换：不需要，光源寿命≥5000小时
保护功能：手柄过温报警，手柄过温断电保护功能
查询功能：有，软件内置帮助查询功能
外部接口：软件升级接口：系统具备RS-232接口
25.售后服务：省内有厂家售后服务人员，并开通400服务热线
皮肤伍德灯技术参数

电源：额定交流220V/50Hz

可视镜片直径：55mm

可视镜片放大倍率：1.5倍

输入功率：≤30VA

光源类型： LED 光源

输出峰值波长：UVA370土5nm

辐照强度： UVA :2-8mW/ cm²

红蓝光治疗仪招标参数
1、产品注册登记表的适应症：适用于消炎、镇痛，对体表创面有止渗液、促进芽肉组织生长、加速愈合的作用。（以注册证适用范围为证）
2、光源材料：半导体固态光源（点阵芯片集成式）
*3、峰值波长：红光640nm±10nm，蓝光：460±10nm（需提供检验报告）
*4、光功率密度（光源表面测量）：红光：≥950mW/c ㎡，蓝光：≥950mW/c ㎡（需提供检验报告）
5、特定距离下照射的温升和光功率密度：（在距离光杯口平面 15cm 处，室温 26℃的条件下，照射 15min，水膜最低温升及此时的光功率密度要求）温升≤3℃，光功率密度≥40mW/c ㎡（需提供检验报告）
6、有效照射面积（光功率密度≥40mW/c㎡时的实测有效治疗面积）≥780c ㎡
7、光源聚光设计：组合光杯式

8、光杯口平面面积≥160c ㎡
9、最大治疗深度≥8cm（需提供检验报告）
10、输出光功率（光杯口平面测量）:≥10W（需提供检验报告）
11、光功率稳定度:光功率变化率≤±2%（需提供检验报告）
12、能量调节方式:≥4级能量调节
13、照射治疗模式:持续/脉冲照射治疗可选
14、定时时间:可从 0min～99min 连续可调
15、操作面板:触摸屏，液晶显示
16、输入功率:≤350VA

17、售后服务：省内有至少2名厂家售后服务人员，并开通 400 服务热线。

