显微镜参数
[bookmark: _GoBack]1．工作条件
工作环境温度：-10℃～+40℃；工作环境湿度：最大75%，35℃时。
2. 技术要求
2.1光学系统：IC2S无限远色差反差双重校正光学系统，45mm国际标准物镜齐焦距离。
2.2调焦：谐波齿轮精细同轴粗微调焦机构，内置免调节防下滑机构，不使用易损坏的外调节松紧调节环，调焦行程24mm，可设置调焦上限。
2.3明场照明装置：LED长寿命光源，大于20000小时使用寿命，带拍照优化滤色片和卤素灯色温转化滤片、集成式双侧单手亮度调整转盘，可在调焦时方便同时调整光源亮度。
2.4观察镜筒：超宽视野三目镜筒，视场数≥23mm，倾角30度。目镜筒360度自由旋转、上下自由翻转，实现40mm观察高度调节，瞳距48-75mm可调。
[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK4]2.5目镜：10倍超宽视野目镜，视场数≥23mm，
*2.6两个目镜均具有屈光度校正功能 。
2.7物镜：平场消色差物镜 2.5×，数值孔径：NA≥0.06；
[bookmark: OLE_LINK2]平场消色差物镜 5×，数值孔径：NA≥0.12；
[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK6]平场消色差物镜 10×，数值孔径：NA≥0.25;
平场消色差物镜 20×，数值孔径：NA≥0.45;
[bookmark: OLE_LINK26][bookmark: OLE_LINK25]平场消色差物镜40×，数值孔径：NA≥0.65；
2.8物镜转换器：6位物镜转盘，增强光路稳定；国际标准的M27物镜接口，具有齐焦功能。
[bookmark: OLE_LINK34]2.9聚光镜：非摆动式高分辨率多功能聚光镜：NA≥0.9/1.25。在5x物镜观察下，无需摆动操作。
3.0摄像系统：≥500万像素（含配套软件，视频参数调节：亮度调节、自动曝光、手动曝光，区域曝光，单次曝光， 自动白平衡，手动白平衡，区域白平衡，单次白平衡，对比度调节，饱和度调节，图像及测量数据导出为Word文档，图像及数据导出为Excel文档。
