多道电生理系统技术参数
一、用途：
用于电生理检查、射频消融治疗心律失常，包括室速、房扑、房颤，冠脉造影、PTCA等心脏介入手术。
二、硬件配置要求：
1、计算机系统：图形工作站，内存4G、硬盘1T、专业图形显卡 ，Windows系统；
2、电源系统：专用隔离供电系统；
3、前置放大器：64通道、DSP高速处理系统；
4、显示系统：高分辨率液晶显示器两台（≥22寸）；
5、打印系统：高分辨率激光打印机一台； 
6、光盘刻录存储系统一套。
三、参数要求：
1、符合I类，CF级医疗仪器，具有抗除颤保护功能；
2、心率的显示范围不小于30—400bpm； 双心率显示；
3、采样率：每通道4.0K/S（应有检测报告证明）
4、体表输入阻抗：≥15MΩ，心内输入阻抗：≥20MΩ（应有检测报告证明）
5、★共模抑制：体表≥95db，心内≥100db；
6、多道系统中放大器和图形工作站的通讯方式采用光纤传输协议，传输数据稳定、速度高； 
7、★刺激输出幅度：1～10V可调，步进1V；支持任意心内通道刺激输出；
8、刺激间期≥1500ms；
9、具备HOLTER快速查找功能，方便查找异常心电信号，并定位到回顾窗口。
具备无限游标测量与时间尺同时测量功能；
10、实时刺激探测与激动顺序对比功能：任意导联均可以在设定的刺激触发位置与定的参数图自动对位，进行激动顺序比较，方便双径路的消融治疗；
11、全屏激动顺序对比，全屏自动对比时，前一幅波形由阴影线绘制，可直观对所有导联的激动顺序进行自动比对，提供更全面的激动顺序信息，方便双径路的消融治疗； 
12、触发扫描：可实时分析腔内电位并进行触发扫描，对心脏腔内电位传导的早晚进行实时比较，用于寻找消融靶点；
13、模板匹配的室性早搏判别：具有量化的形态学模板分析，比较功能，对指定的波形进行实时比较，以百分比显示匹配度，主要用于室速、室早消融靶点的快速寻找；（应有图片或技术资料证明）
14、★专业的心脏血流动力学检测系统全面精确反映心脏血流动力学状态，为医师临床诊断提供强力的判断依据，压力调零操作便利快捷；调零：软件调零，测量范围：-90～300mmHg；
15、兼容市场上所有的射频仪，并且强生和鸦片的射频仪实时放电参数可直接显示在多道电生理系统软件界面上。
16、能兼容各品牌的三维标测系统。
17、★今后能升级成磁电二合一的三维标测系统，两个系统能融合也能独立。
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	序号
	配 件 名 称
	单 位
	数 量

	1 
	可移动式操作台
	套
	1

	2
	控制电脑（含键盘、鼠标、 鼠标垫）
	台
	1

	3
	显示器
	台
	2

	4
	打印机
	台
	1

	5
	64道放大器
	台
	1

	6
	隔离电源（含电源延长线）
	只
	1

	7
	有创压力电缆
	根
	1

	8
	心内盒
	个
	2

	9
	体表线
	根
	1

	10
	光纤线缆
	根
	1

	11
	光纤网络转接盒
	个
	1

	12
	地线
	根
	1

	13
	拖线板
	个
	1

	14
	保险丝
	个
	6

	15
	多道电生理系统应用软件
	套
	1

	16
	多道仪说明书（含硬件说明书、软件说明书）
	套
	2

	17
	多道仪合格证
	份
	1

	18
	一次性压力传感器
	个
	2




