二氧化碳培养箱参数

1、气套直热式CO2培养箱，有效容积≥170升；

2、灭菌功能：具有90℃高温湿热循环灭菌；

3、灭菌认证：通过HPA灭菌效果认证；

4、温度控制范围（℃）：环境温度+3~59.9℃，温度控制精度（℃）：＜±0.1℃；

5、内腔设计为强制空气对流，8个加热单元，6面加热模式；

6、开门1min后，37℃温度恢复时间（min）：≤6min，5%浓度时CO2恢复时间：≤6min；

7、CO2控制范围：0.1~19.9％，CO2控制精度：±0.1%；

※8、二氧化碳检测系统采用NDIR双波长红外光二氧化碳浓度传感器，保证CO2浓度的高精确性

9、一体式不锈钢内胆，光滑内壁，大圆弧角设计，清洁无死角；

※10、箱体涂层：箱体外部含银离子抗菌涂层，24h抑制不低于99.9%细菌滋生

11、采用气流流经水盘表明设计，湿度可达到环境湿度～97%RH；

12、微电脑控制系统，具有温度、CO2浓度、开门超时等参数的报警及设置；

※13、智能化数据和事件监测器记录培养箱使用过程中所有的运行参数，并可以在LCD显示屏上通过程序软件调取记录的数据。16M内置闪存保证运行数据的长期储存；

14、外形尺寸（宽×深×高）mm ：宽≤660mm，深≤660mm，高≤900mm；

15、标准搁架数：4；最多搁架数：7；

16、37℃稳定能耗功率：≤80W；

※17、整机质保三年