全自动粪便分析仪招标参数

- 采购设备单套系统配置要求：

1、设备用途：检验科用于粪便样本检测。

2、系统配置:

2.1系统主机：样本架式轨道循环上样系统、样本性状自动摄像系统、多步骤气动样本稀释混匀系统、三通道自动聚焦显微镜摄像系统、金标卡自动检测系统、自动废物回收系统、全方位故障报警系统。

2.2配套样本采集管、金标卡专用保存箱、试剂等。

2.3专用图文处理电脑工作站。

3、所配软件为该机型的最新版本。

4、提供所投产品的详细技术参数资料、彩图。

5、配置图形自动识别软件。

- 主要技术参数及要求：

- 国产品牌。

- ▲系统功能要求：样本采集后运送、检测、回收全过程封闭。

- 检测项目： 全自动实现样本颜色与性状拍照、样本有形成分（细胞、食物残留、细菌、病毒、寄生虫虫体及虫卵、结晶与其它颗粒）显微镜检与拍照、样本免疫学项目（粪便隐血、转铁蛋白与其它蛋白、幽门螺杆菌、腺病毒、轮状病毒等）免疫层析法（含金标法）检测与结果自动判读。

4. 能出具经检验师判断及审核的符合《全国临床检验规程（第四版）》的带图报告，并连接医院LIS系统。

5.基本性能要求：

5.1 ▲检测速度： 80标本/小时，配备三通道计数池；

5.2　进样方式：样本架循环轨道式进样，急诊和常规标本随到随检，具备无限制样本处理能力，一次进样≥50个；

5.3 结构单元要求：

5.3.１样本性状摄像单元：高清CMOS摄像头，性状照片能储存与调用，并方便检验师调阅判断；

5.3.2样本稀释混匀过滤单元：自动穿刺注入稀释液，稀释液可选择4mL、6mL、8mL，以优化满足所有标本的检测要求，尤其是满足虫卵标本的集卵要求；

5.3.3高频往复式气动混匀，保证样本充分混匀而不破坏样本中有形成分；

5.3.4▲CMOS LED显微镜带焦距记忆功能并自动调焦，自动进行低倍镜（x10）和高倍镜（x40）切换，低倍镜（x10）可检测14个视野，每个视野拍摄3个断层，主要用于寄生虫卵检测。高倍镜（x40）可检测14个视野，每个视野拍摄5个断层，主要用于检测红细胞、白细胞、吞噬细胞、脓细胞、真菌孢子（霉菌）、夏科雷登结晶、脂肪球等。低倍镜和高倍镜均能对同一视野进行多层多焦距采集高清晰图像；

5.4 金标卡（免疫层析法）检测单元：

5.4.1▲卡仓数量≥6个，每个卡盒一次装卡50张，单项目可装载300张，自动送卡，卡量监测报警，不停机加卡。；

5.4.2具备自动传输、检测、回收金标卡功能；

5.4.3▲试剂卡检测恒温孵育37℃，有自动摄取金标卡反应结果图像和自动判读结果功能；

6. 配置自动图形识别软件，能对红细胞、白细胞、真菌孢子、脂肪球、夏科雷登结晶、寄生虫虫卵等进行自动图形识别。全自动一体机，完整初筛识别功能。

7. 售后服务：保修期1年。专业维修厂家认证的工程师，并6小时内能到达现场维护仪器。