2～8℃医用冷藏冰箱招标参数

1、工作条件：环境温度16-32℃，环境湿度：20-80%，电压：220V±10%，频率50±1Hz。

▲2、样式：立式双门，透明电加热玻璃门，具备自动加热、一直加热、关闭模式；小角度自动关门设计。门开风扇电机停止运行，门关风扇电机自动运行。

3、有效容积（L）：≥980L。

4、外形尺寸（宽*深*高mm）：≤1200*900*2000，方便进门。

5、箱体结构：箱体采用喷PCM彩板，内胆采用防腐镀锌板，保温层采用无CFC聚氨酯发泡。

▲6、制冷系统：采用全封闭高效压缩机，风冷式高效冷凝器，翅片式蒸发器，冷藏内置吸风风扇，制冷迅速，具备自动化霜功能，R290碳氢环保制冷剂，制冷迅速节能高效、静音；

7、控温系统：1英寸高亮度天蓝色数码温度屏，控制精度0.1℃；微电脑温度控制系统，内置显示/控制温度、环温等多路传感器，确保运行状态安全稳定。

8、温度波动、均匀性：箱内温度波动范围±3℃，可通过设定温度使箱内温度保持在2~8℃范围内。风道式强制冷气循环系统，确保箱体内部温度均匀性。

9、报警功能：具有高温、低温、高低环温报警、传感器故警、开门等多种报警功能，声光报警模式；具备远程报警接口。

▲10、数据接口：标配USB数据导出接口，接入U盘可自动存储当月及上月温度数据。U盘持续连接可自动存储温度数据。

11、搁架配置：标配10个高密度钢丝浸塑搁架（间距小于1公分，防止物品掉落），带标签卡，方便存放物品标识。

12、内部照明：箱内LED照明系统，功耗低,亮度高,箱体内部一目了然。

13、冷凝水处理：冷凝水汇集后自动蒸发，免除人工处理的烦恼。

14、测试孔：标配一个测试孔，方便监控箱内温度。

15、门锁：箱体标配机械锁，双门双锁，防止随意开启，保证物品安全。

16、脚轮：万向脚轮设计，方便移动安放。

17、选配件：RS485接口、远程报警接口、温度记录打印机。

18、服务保障：维修响应时间为2小时内，市区24小时抵达到单位排除故障。

▲19、质量保证：提供由制造商出具的一年无忧换，五年免费质保服务承诺函。终身免费提供技术服务、技术支持及咨询服务。

-25℃医用低温冰箱招标参数

1、▲规格：有效容积≥270L，单门，立式。

2、箱体材质：箱体采用优质钢板。

3、内胆材质：喷涂铝板内胆。

4、精确控温：数码温度显示，微电脑温度控制系统，箱体内温度-10℃～-25℃范围内任意设定，显示精度≤1℃。

5、制冷系统：采用名牌高效压缩机、环保制冷剂。

6、报警模式：具有高低温、传感器故障、开门报警等多重声光报警功能，保障样本安全。

7、▲发泡层：无CFC聚氨酯发泡保温层，发泡层厚度≥100mm，高效锁冷。

8、运行保护：具备开机延时、停机间隔等保护功能，确保运行可靠。

9、▲物品置放：≥7个ABS抽屉，便于分类存储。

10、门把手：明把手。

11、▲箱内温度均匀性：每层具有蒸发器，保证箱内温度均匀性≤2℃。

12、整机运行功率：≤120W。

13、测试孔：标配≥1个测试孔，方便测试箱内温度。

14、服务保障：维修响应时间为2小时内，市区48小时抵达到单位排除故障。

15、▲保修期：提供由制造商出具的一年无忧换，五年免费质保服务承诺函。