生物安全柜技术参数

- A2型生物安全柜，获得CFDA III类医疗器械产品认证

- 工作区尺寸：长≥1800mm、宽≥550mm、高≥650mm；

3、外形尺寸：长≤1950mm、整机外部厚度＜755mm（不包含755mm，便于进出实验室），高度≤1400mm；

4、标配与工作台面同宽度，整块抛光不锈钢材质，高于工作台面，不会阻挡前进气孔，易于拆卸；

5、下沉气流和外排气流过滤均配置ULPA超高效过滤器，对于MPPS具有≥99.999%的截留效率；滤器结构为微褶皱无间隔型，增加过滤面积；

▲6、风机系统使用进口直流变频高效风机，可自动进行风量补偿，当出现进风通道受阻或过滤器年限增加导致堵塞阻力增加300%的情况，安全柜仍然能提供安全风速；

▲7、工作区洁净等级≥ISO14644.1国际标准Class 3级，或美联邦209E标准1级。

▲8、柜体外部含银离子或者氧化锌纳米涂层（提供涂层抗菌实验图文资料），柜体涂层耐过氧化氢、臭氧腐蚀

▲9、液晶控制屏上可以显示实时温度，ULPA超高效过滤器寿命可百分比实时显示；

▲10、前窗玻璃倾斜角4到7°倾斜角；

11、操作台面与进气格栅一体成型，没有接缝和任何螺丝，减少卫生死角，易于清洁。浅盘式设计，具有集液功能，防止有害液体喷洒泄漏，整个台面可以单独取出，方便对台面以下区域进一步清洁消毒；

12、操作室侧壁为三面一体一次冲压成型，无焊接，大圆弧拐角便于清洁（非胶粘或拼接）；侧壁与台面不锈钢厚度≥1.5mm，四面负压环绕保护；

13、显示屏有3-15分钟预洁净程序；

14、照度：>1200Lux，荧光灯位于非污染区域；

15、操作前窗：无边框滑动式前窗，钢丝绳悬挂系统；

16、标配RS232或RS485数据输出端口，可实现多台生物安全柜数据联网连接PC端；