高压灭菌器技术参数

*1.灭菌器厂家须具有特种设备（压力容器）制造许可证

2.容量:80升,立式结构,底部带脚轮 ;

*3.压力容器设计压力0.3Mpa，压力容器设计使用年限10年（生产厂家提供压力容器容器数据表）

4.灭菌工作温度105-135度;

5.采用脉动排气方式，有效吸收排冷及水蒸汽，脉动次数1-9次;

*6.操作界面分屏显示：灭菌温度、灭菌时间、干燥时间，并由专用按键设置，操作简便。

- 采用微电脑智能控制系统，功能强大，实现了灭菌过程的全自动控制;

*8.最高可存储20条故障信息记录，方便仪器管理;

*9.压力：安全阀起跳压力0.28Mpa；

- 腔体材料：304不锈钢；

*11.门罩防烫装置：门罩由热绝缘塑料制成，避免蒸汽烫伤危险；

12闭盖检查系统：系统自动检测腔盖锁紧情况，如腔盖未锁紧，灭菌器无法启动工作

*13.干烧保护装置：灭菌腔底同时配备液胀式、铜质温度感应式、离子浓度式（水位传感器）三种不同干烧保护装置，避免了单一方式带来的误判；

- 过压双重保护:配备机械式安全阀及电子式压力开关，一旦压力异常，即可泄压并断电报警；

- 自动故障检测：系统实时监测运行状态，一有异常，迅速断电并报警；

- 故障报警系统：当仪器出现故障，报警为声音报警提示同时显示相应故障代码；

- 后台安全测试：可定期对系统的安全性以及安全防护措施进行检测 ；

- 超温保护：超过设定温度，立即断电并报警；

- 电气保护：采用高灵敏度的电气保护系统，有效提供漏电、过流与短路保护；

- 干燥：灭菌结束可执行自动去湿功能，也可选择灭菌结束开盖，干燥彻底；

- 附件：带不锈钢提篮2个；