[bookmark: _GoBack]口腔综合治疗机招标参数
1.工作条件：环境温度5°-40°；相对湿度≤80%；供气压力范围 0.55—0.80Mpa, 流量≥55L/min；水源水压范围 0.2—0.4Mpa, 流量≥10L/min
2.牙椅注册使用期限＞10年；
3.口腔灯
[bookmark: _Hlk116379038]与治疗机同品牌，感应LED冷光灯，散热小耗能低，最大色温≥5000K；照度可进行无极调节，最高照度≥30000Lux，无接触式控制。
4.牙科椅
4.1整体采用金属材质骨架和底座，座椅承重范围＞160KG；
4.2 座椅升降范围 ，最高＞780mm，最低＜360mm；
4.3弯板采用精密铝合金铸造工艺
4.4. 座椅扶手为前翻式设计，扶手连接处位于椅身中部，不阻碍医生腿部动作，医生侧的扶手可向前翻转≥150°，便于患者上下牙椅；
4.5防误触急停开关，平头内槽式设计，具有急停保护装置；
4.6具备椅位补偿功能，靠背仰俯操作同时坐垫进行同方向小幅度抬升或回落，让患者治疗体验更舒适；
4.7靠背主体采用冷轧钢板和静电喷涂工艺；
4.8符合人体工程学的靠背设计，便于医生在治疗时能从各个方位靠近患者；
[bookmark: _Hlk116379352]4.9 坐垫和靠背背板为ABS工程塑料的材质，防潮防霉。免工具挂扣式安装方式，方便拆卸清洁；
*4.10人造合成皮革，具备防菌防霉涂层，高端缝制工艺，人体接触面无缝，舒适易清洁
4.11头枕长度可在0-150mm间调节；头枕旋钮不阻碍医生腿部动作；
5.消毒系统
*5.1消毒液可同时覆盖手机管、三用枪管、洁牙机管和水杯供水管道所有诊疗用水的出水口，确保水路管路消毒的全面性；
*5.2防污染的下水排污连接组件，可有效隔绝下水管道对诊室造成的病菌、异味和污水回流的污染；
6.治疗台单元
6.1配置≥10功能按键的控制面板
6.2下挂式器械盘，配置防滑透明硅胶软垫和低压24伏观灯片；
*6.3平衡臂可承受重≥5KG，放置重物时运行移动平稳顺滑，稳定可靠。
7侧箱单元
7.1侧箱内部为整体铸造铝合金箱架，重量轻，强度高，耐腐蚀 ；
*7.2侧箱箱壳采用注塑工艺，材质拥有卓越的耐酒精腐蚀，耐黄变性。
7.3侧箱双边侧门可完全打开，侧箱门固定采用磁铁吸附，无需工具就可以快速拆卸和安装。
7.4侧箱可直接旋转至坐垫前方，使其可免拆卸侧箱进入≤80cm的窄门，提升安装维修效率；
7.5可旋转≥135°的一体式陶瓷痰盂缸；
[bookmark: _Hlk116377554]7.6强弱吸过滤器为旋入式设计，滤网采用高分子材料，耐强酸强碱腐蚀；
7.7配备纯净水系统，纯净水瓶容量＞1000ml；
[bookmark: _Hlk116377607]7.8治疗机内部所有水管、气管采用进口材质管道。
7.9水杯供水系统和冲痰盂系统可根据医生的要求设定时间。
7.10具有漱口水恒温系统，具有超温安全保护；

8.助手位单元
8.1配置≥10功能按键的控制面板；
*8.2强弱吸手柄各1支，手柄采用进口高分子材料制成，耐高温高压消毒，耐酸碱腐蚀；
8.3配置热水三用枪一支
8.4配置助手搁置台；
8.5单关节助手杆，可进行大范围灵活转动，便于助手进行四手操作；
9.地箱内置封闭电源：防潮、防尘，防电磁干扰；裸露的电线都符合人体安全电压；
10.配置多功能脚踏开关，水气由独立踏板控制，可进行椅位调节和控制供水冲痰；
11.配置医生椅一张；至少有6个方位可调节；脚轮架采用精密铝合金铸造件，脚轮采用静音轮；
