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1. 供电电源：	220VAC，50Hz
2. 振动频率：	10-50Hz，控制精度±1Hz，连续可调
3. 振动时间：	1-60分钟，连续可调
4. 输出路数：	单路输出
5. 振动幅度:	动力头内有偏心块结构，偏心块偏心距为2.5mm，产生径向振幅≤5mm，振幅产生叩击力
6. 叩击换向器:*

1）配置可调角度叩击换向器，叩击头可进行180度调整，方便不同体位使用；
2）配置90度固定角度叩击换向器
7. 动力管:长度2米，采用柔性弹簧钢材质和减震弹簧，运行噪音低，使用寿命长*

8. 人机交互界面:	高亮电子数码管显示，简易按键式操作
9. 伺服系统：	采用24V安全电压和伺服系统电路设计，使得设定振动频率与动力头实际输出振动频率保持一致
10. 叩击头：	
1号叩击头（外径尺寸Φ130mm，滑面硅橡胶叩击头）：增强型强力治疗使用；
2号叩击头（外径尺寸Φ92mm，聚氨酯海绵面叩击头）：标准型普通治疗或护理使用；
3号叩击头（外径尺寸Φ68mm，聚氨酯海绵面叩击头）：柔和型特殊治疗或护理使用；
4号叩击头（羊角形，聚氨酯海绵面叩击头）：特定型，肋、肩等部位治疗或护理使用
11. 智能工作程序：提供三种适合中国人体形特征的智能变频程序，在一定的变频范围的振动有利于不同粘稠度的痰液或气道分泌物震碎或以气道壁上脱落*

12. 噪声控制：	正常振动频率（25Hz）运行时的噪声约60dB，最大振动频率运行时的噪声≤72dB
13. 整机尺寸和质量：	≤12Kg，整机尺寸（长×宽×高）：505mm×260mm×1060mm，移动治疗方便

