气囊压力控制仪（招标参数）
仪器外形尺寸200mm X 140mm X 47mm

2、供电电压AC100V~220V 50/60Hz, DC7.4V

3*、压力监控范围：0 - 120 cmH2O。

4*、有压力设置范围调节功能：预设档位压力范围：20cmH20到45cmH20，共分为5档；。
档位模式：
特殊档位  20~25 cmH2O   指南要求  25~30 cmH2O（默认设置）护理档位  30~35 cmH2O   清洗档位  35~40 cmH2O喉罩档位  40~45 cmH2O

数值模式：最小调节1cmH2O
5*、定时暂停功能：≤ 2min，吸痰模式，仅监测气囊压力，不对气囊压力进行智能控制，吸痰时保持压力不变，2分钟后恢复自动监控。
6、放气时间≤ 8s。
7、压力超差响应时间< 1s。
8、密封性< 2 cmH2O/min，设备工作时在气囊压力稳定状态下，每分钟系统压力下降小于2cmH20；。

9、设备正常运行时，其噪声不超过55dB(A)。

10、连续工作时间：网电源连续工作时间> 8h，电池单独供电时连续工作时间≥1h。

11、设备运行方式：连续运行。
12、工作条件：环境温度范围：5℃-40℃ ，相对湿度范围：30%-75%，大气压力范围：700hPa -1060hPa。

13、设备类型：Ⅱ类内部电源供电、非AP/APG设备

14、设备具有压力过大时自动紧急放气释放压力的功能。
15、设备具有报警提示功能，当设备监测到管路内的压力值超出设定范围时，监控仪能发出声光提示，对压力过高，压力过低，管路脱落，电池电量不足等情况发出提示。
16、设备具有数存储与分析功能，内置存储器，存储设备信息、实时压力数据、实时时钟、气囊压力信息等数据；可实现数据采集功能，对实测压力自动矫正；
17、单台主要配置：

产品说明书与资质文件1份；气囊压力监控仪主机1台；电源适配器1套；连接管路1根；固定悬挂夹1个；合格证1个；铝合金箱1个；

